# ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства «Клиндезин-Окси»

для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения

Инструкция разработана Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Министерствам здравоохранения Российской Федерации.

Авторы: И.МАбрамова, Л.Г.Пантелеева, И.М.Цвирова, А.С.Белова, Г.П.Панкратова, А.Н.Сукиасян (НИИДМосква); Афиногенова А.Г. (ИЛЦ РНИИТО им. Р.Р.Вредена МЗ РФ, Санкт-Петербург) Инструкция предназначена для организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной

деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Клиндезин-Окси» представляет собой готовую к применению желтую жидкость. Содержит 7,35% перекиси водорода и 0,23% надуксусной кислоты в качестве действующих веществ, а также другие компоненты; рН= 1,8-2,2.

Средство расфасовано в пластиковые флаконы вместимостью 3,8 л.

Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя при температуре от плюс 15°С до плюс 30°С составляет 2 года.

- Средство   обладает   вирулицидными,   бактерицидными   (в   том    числе   туберкулоцидными    и спороцидными) и фунгицидными свойствами.

- Средство по степени воздействия на организм при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76,   малотоксично при парентеральном   введении, при  ингаляционном  воздействии  в виде паров  малоопасно,  оказывает умеренное  местно-раздражаюшее действие на кожу и выраженное - на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующими свойствами.

ПДК в воздухе рабочей зоны для перекиси водорода - 0,3 мг/м3:

1.4.    Средство предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях:

- для    дезинфекции    изделий    медицинского    назначения,    в    том    числе    хирургических    и   стоматологических   инструментов,   при   вирусных,   бактериальных   (включая   туберкулез)   и   грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях;

- для     дезинфекции     эндоскопов     и     инструментов к ним после применения   у   инфекционных больных  при  вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях;

- для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;

- для    стерилизации    изделий    медицинского    назначения,    в    том    числе    хирургических    и стоматологических инструментов, эндоскопов и инструментов к ним.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1.	Средство   «Клиндезин-Окси»   применяют   для   дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения   из   пластмасс,   резин,   стекла,   металлов (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним), в том числе для ДВУ эндоскопов.

Примечания: 1. Средство не целесообразно использовать для ДВУ и стерилизации эндоскопов и инструментов к ним, для которых производитель изделий рекомендует термический (паровой) метод стерилизации. 2. Фирма-производитель гарантирует совместимость средства «Клиндезин-Окси» с материалами эндоскопов при соблюдении рекомендуемых условий применения.

2.2.Перед дезинфекцией с наружной поверхности изделий удаляют видимые загрязненияс помощью тканевых салфеток; изделия промывают в емкости водой(каналы-с помощью шприца или другого   приспособления).   Разъемные   изделия   предварительно   разбирают.   При   выполнении   этих манипуляций соблюдают противоэпидемические меры: работу проводят с применением резиновых перчаток   и   фартука;   использованные   салфетки,   смывные   воды   и   ёмкости   для   промывания дезинфицируют     кипячением     или     одним     из     дезинфицирующих     средств     по     режимам, рекомендованным   при   вирусных   парентеральных   гепатитах  (при туберкулезе  -   по     режимам, рекомендованным   при  этой инфекции)  согласно  действующим   инструктивно-методическим  документам.    Перед   стерилизацией   изделий   проводят   их   предстерилизационную   очистку   любым зарегистрированным    в    Российской    Федерации    и    разрешенным    к    применению    в    лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством с ополаскиванием остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией    (методическими указаниями) по применению конкретного средства.

Примечание. ВНИМАНИЕ! Плохо отмытые остатки сильно щелочных или сильно кислых средств. использованных для предстерилизационной очистки, могут снизить эффективность средства «Клиндезин-Окси»

.2.4.	Дезинфекцию и стерилизацию изделий, в том числе ДВУ эндоскопов, осуществляют в пластмассовых емкостях, закрывающихся крышками. При стерилизации используют стерильные емкости

2.5.	С изделий, подвергнутых очистке согласно п.п. 2.2. и 2.3., перед погружением в средство
«Клиндезин-Окси» удаляют остатки влаги (высушивают). Изделия полностью погружают в средство, наполняя  им  все  каналы  и полости изделий, избегая образования  воздушных  пробок.  Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее I см.

Разъемные изделия помещают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части (ножницы, корнцанги, зажимы и др.), погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка.

- Дезинфекцию и стерилизацию эндоскопов и инструментов к ним, в том числе ДВУ эндоскопов, а также очистку этих изделий (предварительную, окончательную или предстерилизационную) перед указанными процессами   обработки   проводят  с   учетом   требований   санитарно-эпидемиологических   правил СП 3.1.1275-03   «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».

- Средство  «Клиндезин-Окси»  для  дезинфекции   и  стерилизации   изделий  медицинского назначения, прошедших очистку согласно п.п. 2.2., 2.3.    и    2.6.    данной    инструкции    и    высушенных после   этого,   можно использовать (в соответствии с рекомендуемыми режимами) многократно в течение срока,  не превышающего 31   день,  если  его  внешний  вид  не изменился.  При   первых признаках изменения    внешнего    вида   средства (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) его необходимо заменить до истечения указанного срока.

Таблица 1

| Режимы дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения средством «Клиндезин-Оксн» |
| --- |
| Вид обработки | Вид обрабатываемых изделий * | Режим обработки |
|  |  | Температура средства, С | Время выдержки, мин |
| Дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях | Изделия из пластмасс, резин, стекла, металлов, в том числе хирургические и стоматологические инструменты | Не менее 20 | 10 |
| Дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях | Жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним после применения у инфекционных больных | Не менее 20 | 10 |
| Дезинфекция высокого уровня | Жесткие и гибкие эндоскопы | Не менее 20 | 5 |
| Стерилизация | Изделия из пластмасс, резин, стекла, металлов, в том числе хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним | Не менее 20 | 15 |

2.11. Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды и помещают на стерильную ткань; из их каналов и полостей удаляют воду с помощью стерильного шприца пли иного приспособления и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробкл, выложенную стерильной тканью.

Срок хранения простерилизованных изделий - не более трех суток.

Простерилизованные эндоскопы и инструменты к ним хранят с учетом рекомендаций производителей этих изделий, обеспечивая условия, исключающие вторичную контаминацию изделий микроорганизмами.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Работу со средством следует проводить в отдельном хорошо проветриваемом помещении.

- Емкости со средством, предназначенные для обработки изделий медицинского назначения, должны быть закрыты.

- Избегать разбрызгивания и попадания средства в глаза (возможно повреждение роговицы) и на кожу.

- Работы со средством необходимо проводить в перчатках резиновых или из ПВХ.

- Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и в местах, недоступных детям.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- В случае разлива средства на поверхности его уборку необходимо проводить, используя средства защиты  органов дыхания (универсальные респираторы    типа  РПГ-67     или РУ-60М  с патроном    марки    «В»),    глаз (защитные очки)  и  кожи  рук (перчатки  из  ПВХ).   Пролившееся средство следует     разбавить     большим     количеством     воды     или     адсорбировать удерживающим жидкость      веществом       (песок,       силикагель).       Не      следует использовать  горючие  материалы, например,    опилки    или    стружку.     Слив средства    в    канализационную    систему    допускается проводить только в разбавленном виде.

- При раздражении органов дыхания (першение в горле, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшему необходимо выйти из рабочего помещения на свежий воздух или  в хорошо  проветриваемое помещение.  Рот и носоглотку следует прополоскать водой, выпить теплое молоко или боржоми.

- При попадании средства на незащищенную  кожу немедленно смыть его большим количеством воды. Смазать смягчающим кремом.

- При    попадании      средства    в    глаза    немедленно(!)      промыть их проточной водой в течение 10-15 минут и сразу обратиться к окулисту!

4.5.	При попадании средства в желудок рвоту не вызывать, выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «КЛИНДЕЗИН-ОКСИ»

5.1.   Средство  контролируют  по  показателям   качества  и    нормам, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Показатели и нормы для средства «Клиндезин-Окси»

| N°№n/n | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Желтая жидкость |
| 2. | Водородный показатель (рН) | 1,8-2,2 |
| 3 | Плотность при 20°С, г/см3 | 1,03-1,04 |
| 4 | Массовая доля перекиси водорода, % | 6,62 - 7,57 |
| 5 | Массовая доля надуксусной кислоты, % | 0.061-0,239 |

5.2.	Определение внешнего вида.

Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку из

бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете.

5.3.	Определение водородного показателя.

Водородный показатель измеряют потенциометрически по ГОСТ Р 50550-93 «Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)».

5.4.	Определение плотности при 20°С.

Плотность при 20°С определяют по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

5.5.	Определение массовой доли перекиси водорода.

Массовая доля перекиси водорода определяется перманганатометри-ческим титрованием.

5.5.1.	Оборудование, материалы и реактивы.

Весы лабораторные 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200гВЛ Р-200.

Цилиндр мерный вместимостью 50 см3.

Пипетки вместимостью 1,0 и 10 см3.

Бюретка вместимостью 25 см3.

Колбы конические вместимостью 250 см3.

Калий марганцовокислый, стандарт-титр; 0,1 н. водный раствор.

Кислота серная х.ч., ч.д.а; 10% водный раствор.

Вода дистиллированная.

5.5.2.	Выполнение анализа

К навеске средства массой от 0,5 до 0,6 г прибавляют 30 см3 раствора серной кислоты и титруют 0,1 н. раствором марганцовокислого калия до появления светло-розового окрашивания, не исчезающего в течение минуты.

Перетитровка, т.е. титрование до розового или темно-розового цвета не допускается.

5.5.3.	Обработка результатов.

Массовую долю перекиси водорода (Хпа) в процентах вычисляют по формуле:

0,0017. V-K

Х„=	100, где:

m

0,0017 - масса перекиси водорода, соответствующая 1 см3 точно 0,1 н. раствора марганцовокислого калия, г;

V - объём 0,1 н. раствора марганцовокислого калия, израсходованный на титрование, см3; К - поправочный коэффициент 0,1 н. раствора марганцовокислого калия; m - масса анализируемой пробы, г.

5.6.	Определение массовой доли надуксусной кислоты
5.6.1. Оборудование, материалы и реактивы
Бюретка вместимостью 10 см3.

Натрий углекислый х.ч., ч.д.а. или натрий углекислый кислый х.ч., ч.д.а.

Калий йодистый х.ч.; 10% водный раствор.

Натрий серноватистокислый 5-водный; 0,01 н. водный раствор.

Перекись водорода по ГОСТ 177-88.

Вода дистиллированная.

5.6.2.	Выполнение анализа.

После определения содержания перекиси водорода по п. 5.5. к оттитрованной перманганатом калия к пробе прибавляют 1,2 г углекислого натрия (или кислого углекислого натрия); интенсивно взбалтывают в течение 2-3 минут до прекращения выделения пузырьков углекислого газа. прибавляют 10 см 10%-ного раствора калия йодистого и выдерживают в темноте 10 минут. Затем содержимое колбы оттитровывают 0,01 н. раствором тиосульфата натрия до обесцвечивания.

Параллельно описанным выше способом титруют контрольный образец, содержащий такое же количество перекиси водорода, что и анализируемая проба. Для этого предварительно определяют содержание перекиси водорода в продажной 35%-ной перекиси водорода. Затем её разводят дистиллированной водой до концентрации, равной концентрации перекиси водорода в анализируемом средстве, и берут навеску, близкую к навеске анализируемого средства.

Тем самым устраняется участие в йодометрическом определении надуксусной кислоты кислорода. выделяемого при перманганатометрическом титровании перекиси водорода.

5.6.3.	Обработка результатов

Массовую долю надуксусной кислоты (X, ,VK) в процентах вычисляют по формуле:

0,0038 . (V-V,). К

X , ,VK      = 	• 100, где:

m

0,0038 - масса надуксусной кислоты, соответствующая 1 см3 точно 0,01 н. раствора тиосульфата натрия, г.; V - объём 0,01 н. раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование анализируемой пробы, см'; V| - объем 0,01 н. раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование перекиси водорода, см'; К - поправочный коэффициент 0,1 н. раствора тиосульфата натрия; m - масса анализируемой пробы, г.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

6.1.	Транспортирование средства осуществляют в оригинальных упаковках производителя любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта
и гарантирующими сохранность средства и тары.

Не допускать замораживания средства.

6.2.	Средство следует хранить в невскрытой упаковке производителя в темном месте при температуре от плюс 15°С до плюс 30°С