ИНСТРУКЦИЯ № 1-1/11

по применению дезинфицирующего средства «Триосепт-НУК-15»

(ООО «НПО СпецСинтез», Россия) для дезинфекции

Инструкция разработана в ИЛЦ ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздравсоцразвития России.

Авторы: к.х.н., доцент Ложкина О.В., к.х.н. Савинов А.Г. (ООО «НПО СпецСинтез»), к.б.н. Афиногенова А.Г., д.м.н., проф. Афиногенов Г.Е. (ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена»).

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений и организаций (ЛПУ и ЛПО), работников дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Триосепт-НУК-15» представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с характерным запахом уксусной кислоты. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ надуксусную кислоту 10-16 % перекись водорода 10 – 20 %,., а также уксусную кислоту (25 %), функциональные добавки (комплексообразователь и ингибитор коррозии); рН 1% водного раствора средства – 2,9, плотность средства 1,12±0,02 г/см3.

Срок годности средства в упаковке производителя при соблюдении условий хранения составляет 1 год, рабочих растворов – 3 суток при условии их хранения в закрытых емкостях.

Средство расфасовано в полиэтиленовые бутыли и канистры вместимостью от 1 кг (дм3) до 50 кг (дм3) с дегазирующими крышками.

1.2. Средство «Триосепт-НУК-15» проявляет бактерицидное в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (в том числе в отношении кишечной палочки и сальмонеллы, а также возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку, и в отношении анаэробных инфекций), туберкулоцидное в отношении бактерий Mycobacterium B5, вирулицидное (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.) и фунгицидное (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон и плесневых грибов) действие. Средство обладает спороцидным действием.

Средство сохраняет антимикробную активность после замораживания и оттаивания.

Средство эффективно расщепляет биопленки, образуемые микроорганизмами.

Средство не фиксирует органические загрязнения, не портит обрабатываемые объекты и не вызывает коррозии металлов при соблюдении режимов применения. Не рекомендуется применять средство для материалов и металлов с низкими антикоррозийными свойствами.

Рабочие растворы средства могут быть использованы в ультразвуковых установках.

Концентрат средства является сильным окислителем. Рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны.

Недопустимо смешивание и хранения средства со щелочами, восстановителями, растворителями, соединениями тяжелых металлов и горючими веществами.

Средство «Триосепт-НУК-15» обладает отбеливающим эффектом.

1.3. Средство «Триосепт-НУК-15» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно токсичных веществ, при ингаляционном воздействии (в форме паров и аэрозоля) – высокоопасно (2 класс опасности), в виде концентрата обладает выраженным местно-раздражающим действием на кожу (вызывает ожоги) и слизистые оболочки глаз (повреждает роговицу), не обладает сенсибилизирующим, кумулятивным и кожно-резорбтивным  действием.

Рабочие растворы средства не вызывают местно-раздражающего действия, не оказывают сенсибилизирующего эффекта.

Контроль для летучих компонентов средства следует проводить по уксусной кислоте.

ПДК в воздухе рабочей зоны для надуксусной кислоты – 5,0 мг/м3.

ПДК в воздухе рабочей зоны для перекиси водорода – 0,3 мг/м3.

ПДК в воздухе рабочей зоны для уксусной кислоты – 1,0 мг/м3.

1.4. Средство «Триосепт-НУК-15» предназначено для:

- дезинфекции изделий медицинского назначения и медицинской техники, включая хирургические и стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним в лечебно-профилактических организациях (ЛПО);

- дезинфекции стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых материалов и полиэфирной смолы; зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов, артикуляторов, слепочных ложек, систем слюноотсоса, плевательниц в стоматологических клиниках и кабинетах;

- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения и медицинской техники, включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним  в ЛПО ручным способом;

- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения и медицинской техники (в том числе хирургических и стоматологических инструментов) механизированным способом с использованием ультразвуковых установок типа «МЭДЭЛ», «Ультраэст» и других в ЛПО;

- дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов `ручным и механизированным способом в моечно-дезинфицирующих машинах любого типа в ЛПО;

- стерилизации изделий медицинского назначения и медицинской техники, включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним в ЛПО;

- дезинфекции и дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, ручным и механизированным способом и стерилизации косметических инструментов, инструментов для татуажа, пирсинга и пилинга, педикюрных и маникюрных инструментов;

- дезинфекции контура циркуляции диализирующей жидкости гемодиализных аппаратов;

- дезинфекция наркозно-дыхательного и анестезиологического оборудования;

- дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, лабораторной посуды (включая однократного использования), предметов ухода за больными, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, уборочного материала и инвентаря, резиновых ковриков при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в ЛПО, инфекционных очагах, в клинических, микробиологических и прочих лабораториях, на станциях переливания крови, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, моргах;

- дезинфекции на санитарном транспорте;

- дезинфекции при проведении генеральных уборок;

- дезинфекции отходов класса А, Б и В лечебно-профилактических организаций, включая  материалы (в т.ч. использованные перевязочные средства, ватные тампоны, одноразовое постельное и нательное, одежда персонала, одноразовая посуда после употребления и др.) и инструменты (в т.ч. изделия медицинского назначения однократного применения), загрязненные биологическими выделениями, в т.ч. кровью, операционных,  реанимационных, процедурных, перевязочных и других манипуляционно-диагностических отделений ЛПО, отходы из инфекционных и кожно-венерологических отделений, микологических клиник и подразделений, отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, фармацевтических, иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 3-4 группы патогенности, отходы от пациентов с анаэробной инфекцией;

- дезинфекции поверхностей, пораженных плесенью;

- дезинфекции производственных цехов предприятий общественного питания;

- для дезинфекции различного технологического оборудования и помещений на предприятиях пивоваренной отрасли, производствах безалкогольных напитков, предприятиях по розливу минеральных вод и на предприятиях винодельческой отрасли.

- для дезинфекции технологического оборудования и помещений на предприятиях птицеперерабатывающей промышленности;

- для снижения микробной обсемененности тушек птицы в установках контактного охлаждения на предприятиях птицеперерабатывающей промышленности;

- дезинфекционной обработки товарного яйца.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят в пластмассовых, эмалированных или стеклянных емкостях путем смешивания средства с питьевой водой в соответствии с расчетами, приведенными в Табл.1.

2.2. Для приготовления необходимого объема рабочего раствора (Vp, л) требуемой концентрации НУК в рабочем растворе (Ср, %) при дозировке по объему, объем средства (Vc, %) вычисляют по формуле:

,						(1)

где	ρp – плотность рабочего раствора средства, ~ 1,0 г/см3;

Сс – исходная массовая доля НУК в средстве «Триосепт-НУК-15», %;

ρс – плотность средства «Триосепт-НУК-15», равная 1,12±0,02 г/см3;

Для расчета количества (объема) воды используют следующую формулу:

,							(2)

где	V – необходимый объем воды, мл или л;

Vр – требуемый объем рабочего раствора, мл или л;

Vн – объем средства «Триосепт-НУК-15», необходимый для приготовления рабочего раствора, мл или л.

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства «Триосепт-НУК-15»

(концентрация по препарату рассчитана, исходя из содержания НУК 15%)

| Концентрация рабочего раствора по НУК, % | Количество ингредиентов (мл), необходимое для приготовления: |
| --- | --- |
|  | 1 л рабочего раствора | 10 л рабочего раствора |
|  | концентрат | Вода | концентрат | Вода |
| 0,01 | 0,7 | 999,3 | 7 | 9993 |
| 0,015 | 1,05 | 998,95 | 10,5 | 9989,5 |
| 0,02 | 1,4 | 998,6 | 14 | 9986 |
| 0,025 | 1,75 | 998,25 | 17,5 | 9982,5 |
| 0,03 | 2,1 | 997,9 | 21 | 9971 |
| 0,035 | 2,45 | 997,55 | 24,5 | 9975,5 |
| 0,04 | 2,8 | 997,2 | 32 | 9968 |
| 0,15 | 10,5 | 989,5 | 105 | 9895 |
| 0,25 | 17,5 | 982,5 | 175 | 9825 |

2.2. При истечении срока годности рабочих растворов и при отсутствии видимых загрязнений, можно их использовать в дальнейшем (до видимых загрязнений раствора), предварительно определив их концентрацию с помощью тест-полосок «Триосепт-НУК-15» или титриметрически в соответствии с п. 6.5. При необходимости осуществляется восстановление нужной концентрации надуксусной кислоты перед каждым последующим использованием.

2.3. При снижении концентрация НУК в рабочем растворе ее корректируют в соответствии с расчетами, приведенными ниже.

Объем средства (Vc, дм3), который необходимо добавить в рабочий раствор для восстановления концентрации НУК, вычисляют по формуле:

,					(3)

где	Vповт.р – объем рабочего раствора, взятый для повторного применения, дм3;

Сповт.р – требуемая массовая доля НУК в рабочем растворе для повторного применения, %;

Сисп.р – массовая доля НУК в использованном рабочем растворе, %;

Сс – массовая доля НУК в средстве, %;

ρр – плотность рабочего раствора, г/см3, (ρр = 1,00 г/см3);

ρс – плотность средства, г/см3.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «Триосепт-НУК-15»

3.1. Растворы средства «Триосепт-НУК-15» используют для дезинфекции объектов, перечисленных в п.1.4 настоящей инструкции.

3.2. Дезинфекция, предстерилизационная очистка и дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (кроме жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним).

3.2.1. Изделия медицинского назначения после применения подлежат дезинфекции независимо от дальнейшего их использования (изделия однократного и многократного применения).

3.2.2. Изделия многократного применения после использования при манипуляциях у пациентов подлежат последовательно: дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации, последующему хранению в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами. Предстерилизационную очистку изделий осуществляют после дезинфекции или при совмещении с дезинфекцией в одном процессе.

3.2.3. Изделия однократного применения после использования при манипуляциях у пациентов подлежат дезинфекции и последующей утилизации (см. п. 3.9.). Их повторное использование запрещается.

3.2.4. Дезинфекцию, предстерилизационную очистку или дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения осуществляют ручным или механизированным (в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к конкретному оборудованию) способом. Механизированным способом обработку ИМН проводят в любых установках типа УЗО, зарегистрированных на территории РФ в установленном порядке (У305-01-«МЕДЕЛ», У3010-01-«МЕДЕЛ», «УльтраЭСТ», «Кристалл-5», «Серьга» и др.).

3.2.5. Дезинфекцию, предстерилизационную очистку или дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях с закрывающимися крышками.

3.2.6. При проведении дезинфекции, предстерилизационной очистки или дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделия медицинского назначения погружают в рабочий раствор средства «Триосепт-НУК-15» сразу же после манипуляций у пациента, удалив видимые загрязнения с помощью тканевых салфеток. Использованные салфетки помещают в отдельную емкость, дезинфицируют, затем утилизируют (См. п. 3.9). Разъемные изделия погружают в разобранном виде, инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми, сделав этими инструментами в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Объем емкости для проведения обработки и объем раствора средства в ней должны быть достаточными для обеспечения полного погружения изделий медицинского назначения в раствор; толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее одного сантиметра. После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из емкости и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой в течение 2 мин, обращая особое внимание на промывание каналов с помощью шприца или электроотсоса.

3.2.7. При проведении ультразвуковой обработки инструменты, имеющие замковые части, раскладывают раскрытыми, размещая в загрузочной корзине не более чем в 3 слоя, при этом инструменты каждого последующего слоя располагают со сдвигом по отношению к инструментам предыдущего слоя; инструменты, не имеющие замковых частей, помещают в один слой таким образом, чтобы был свободный доступ раствора к поверхности инструмента; мелкие стоматологические инструменты размещают в один слой в крышке чашки Петри или в химическом стакане объемом 50-100 мл, которые устанавливают в центре загрузочной корзины (указанные емкости заполняют рабочим раствором). После окончания ультразвуковой обработки изделия из металлов извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков рабочего раствора средства в течение 2 мин проточной питьевой водой, обращая особое внимание на промывание каналов (с помощью шприца или электроотсоса), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

3.2.8. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточного количества крови. Постановку амидопириновой пробы осуществляют согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.), азопирамовой пробы согласно изложенному в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 25.05.88 г.). Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий). При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

3.2.9. Режимы дезинфекции, предстерилизационной очистки и дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения кроме жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способом представлены в Таблицах 2 – 7.

3.2.10. Рабочие растворы средства «Триосепт-НУК-15» могут быть использованы многократно в течение срока годности (3 суток), если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока.

3.3. Стерилизация изделий медицинского назначения (кроме жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним).

3.3.1. Стерилизации подвергают все изделия медицинского назначения, контактирующие с раневой поверхностью, кровью (в организме пациента или вводимой в него) и/или инъекционными препаратами, а также отдельные виды медицинских инструментов и изделий, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать ее повреждение, в т.ч. съемные детали физиотерапевтического и диагностического оборудования.

3.3.2. Изделия однократного применения, предназначенные для осуществления таких манипуляций, выпускаются в стерильном виде предприятиями-изготовителями. Их повторное использование запрещается.

3.3.3. Стерилизацию изделий проводят в централизованных стерилизационных, при отсутствии централизованных стерилизационных этот этап обработки осуществляют в отделениях лечебных организаций.

3.3.4. Во избежание разбавления рабочих растворов, особенно используемых многократно, погружаемые в них изделия должны быть сухими.

3.3.5. Стерилизацию изделий медицинского назначения  из различных материалов (коррозионно стойкие металлы, резина, стекло, пластмассы) рабочими растворами средства «Триосепт-НУК-15» проводят при температуре не менее 18 оС.

3.3.6. Стерилизацию изделий медицинского назначения средством «Триосепт-НУК-15» проводят в стерильных пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками, при полном погружении изделий в раствор, обеспечивая тщательное заполнение им всех каналов и полостей изделий. Разъемные изделия погружают в разобранном виде, инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми. Объем емкости для проведения обработки и объем раствора средства в ней должны быть достаточными для обеспечения полного погружения изделий медицинского назначения в раствор; толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее одного сантиметра.

Режимы стерилизации изделий медицинского назначения приведены в Таблице 8.

3.3.7. При проведении стерилизации все манипуляции выполняют, соблюдая асептические условия, используя стерильные емкости для воды, воду и инструменты, а также стерильные перчатки для защиты кожи рук.

3.3.8. После окончания стерилизационной выдержки изделия извлекают из средства и для отмыва от остатков средства погружают по очереди в две стерильные емкости со стерильной водой по 5 минут в каждой; соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, должно быть не менее чем 3:1.

3.3.9. Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды и помещают на стерильную ткань; из  каналов  полостей удаляют воду с помощью стерильного шприца или иного приспособления и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной тканью.

3.3.10. Срок хранения простерилизованных изделий не более трех суток. Простерилизованные изделия хранят с учетом рекомендаций их производителей, обеспечивая условия, исключающие их вторичную контаминацию.

3.3.11. Рабочие растворы средства для стерилизации можно применять многократно в течение 3 суток, если их внешний вид не изменился (изменение цвета, помутнение раствора и пр.).

3.4. Очистка, дезинфекция, дезинфекция высокого уровня и стерилизация  эндоскопов и инструментов к ним.

3.4.1. Предварительную, предстерилизационную или окончательную (перед ДВУ) очистку, дезинфекцию,  дезинфекция высокого уровня и стерилизацию эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований, изложенных в Санитарно-эпидемиологических правилах «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» (СП 3.1.1275-03), СП 3.1.2659-10 изменения и дополнения №1 к СП 3.1.1275-03, МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним», а также рекомендаций производителей эндоскопического оборудования.

3.4.2. Внимание! Разрешается использование средства «Триосепт-НУК-15» для обработки только тех эндоскопов, производитель которых допускает применение для этих целей средств на основе надуксусной кислоты и перекиси водорода.

3.4.3. Эндоскопы, используемые при нестерильных эндоскопических манипуляциях, непосредственно после использования подлежат последовательно: предварительной очистке, окончательной очистке по методике предстерилизационной очистки, дезинфекции высокого уровня,  последующему хранению в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами.

3.4.4. Эндоскопы, используемые при стерильных эндоскопических манипуляциях, непосредственно после использования подлежат последовательно: предварительной очистке, предстерилизационной очистке, стерилизации, последующему хранению в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами.

3.4.5. Инструменты к эндоскопам, используемые при эндоскопических манипуляциях, непосредственно после использования подлежат последовательно: предварительной очистке, предстерилизационной очистке, стерилизации, последующему хранению в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами.

3.4.6. Обработку эндоскопов и инструментов к ним после применения при манипуляциях у инфекционного больного проводят с учетом требований противоэпидемического режима для инфекционных стационаров. При этом данные изделия после предварительной  очистки подлежат дезинфекции, которая может быть совмещена с окончательной (перед ДВУ эндоскопов) или предстерилизационной очисткой.

3.4.7. Предварительная очистка.

3.4.7.1. Предварительную очистку эндоскопов и инструментов к ним, использованных при нестерильных эндоскопических манипуляциях, выполняют в том же помещении, где проводили манипуляции, немедленно после их завершения, не допуская высыхания загрязнений на изделиях.

3.4.7.2. Предварительную очистку эндоскопов и инструментов к ним, использованных при стерильных эндоскопических манипуляциях, выполняют в помещении в той же зоне, в которой осуществляют обработку хирургических инструментов.

3.4.7.3. К предварительной очистке оборудования приступают сразу после эндоскопических манипуляций (рекомендуется не допускать подсушивания биологических загрязнений). При этом строго следуют нижеследующим рекомендациям:

3.4.7.4. Видимые загрязнения с наружной поверхности эндоскопа, в том числе с объектива, удаляют тканевой (марлевой) салфеткой, смоченной в растворе средства, в направлении от блока управления к дистальному концу.

3.4.7.5. Все каналы эндоскопа промывают посредством поочередной прокачки раствора средства и воздуха до полного вымывания видимых биогенных загрязнений. Изделия замачивают при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий.

3.4.7.6. Инструменты к эндоскопу погружают в емкость с раствором средства, обеспечивая полный контакт раствора с ними, очищают их под поверхностью раствора при помощи тканевых (марлевых) салфеток, не допуская его разбрызгивания, затем промывают инструменты водой.

3.4.7.7. Изделия моют в том же растворе, в котором проводили замачивание с использованием специальных приспособлений до полной очистки всех каналов.

3.4.7.8. Отмыв эндоскопов и инструментов к ним проводят питьевой  водой  в течение 2 мин.

3.4.8. Дезинфекция эндоскопов и инструментов к ним после манипуляций у инфекционного больного.

3.4.8.1. Эндоскопы и инструменты к ним, использованные при манипуляциях у инфекционного больного, после предварительной очистки подвергают дезинфекции.

3.4.8.2. Дезинфекцию эндоскопов и инструментов к ним проводят в "грязной зоне" специально  отведенного помещения для обработки (моечно-дезинфекционная эндоскопической аппаратуры).

3.4.8.3. После дезинфекции эндоскопы и инструменты к ним подвергают окончательной или предстерилизационной очистке, а затем ДВУ или стерилизации.

3.4.8.4. Процесс дезинфекции эндоскопов и инструментов к ним может быть совмещен с процессом окончательной/предстерилизационной очистки.

3.4.8.5. Перед дезинфекцией гибких эндоскопов от них отсоединяют (после осуществления  предварительной очистки и проверки на нарушение герметичности) все съемные части и элементы  (клапаны, заглушки), которые погружают в раствор средства, обеспечивая контакт всех поверхностей с раствором.

3.4.8.6. При дезинфекции ручным способом эндоскопы и инструменты к ним помещают в емкость со средством. Жесткие эндоскопы помещают  в разобранном  виде. Каждый инструмент большой длины  для удобства размещения в емкости сворачивают кольцом, учитывая рекомендации производителя. Изделия полностью погружают в раствор (у частично погруженных в раствор эндоскопов окунают рабочую часть и детали, разрешенные к погружению); заполняют все каналы раствором через адаптер для заполнения каналов с помощью шприца, избегая образования воздушных пробок. Инструменты к эндоскопам, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав  ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения смеси в область замка. Толщина  слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

3.4.8.7. Продезинфицированные эндоскопы и инструменты к ним переносят в емкость с водой для удаления остатков дезинфицирующего средства. При этом применяют питьевую воду, отвечающую требованиям санитарных правил.

3.4.9. После предварительной очистки эндоскоп и инструменты к нему подвергают окончательной (перед ДВУ) или предстерилизационной очистке:

3.4.9.1. Окончательную или предстерилизационную очистку эндоскопов, и инструментов к ним проводят в специально отведенном помещении (моечно-дезинфекционная эндоскопической аппаратуры, где также проводится дезинфекция высокого уровня и стерилизация эндоскопов), оснащенном оборудованием для этих целей.

3.4.9.2. Окончательную и предстерилизационную очистку проводят ручным или механизированным способом  допускается проводить в установках любого типа, зарегистрированных на территории РФ в установленном порядке (КРОНТ-УДЭ и др.), в соответствии с инструкцией по использованию установок.

3.4.9.3. Эндоскоп и инструменты к нему полностью погружают в емкость с раствором средства, обеспечивая его полный контакт с поверхностями изделий. Для удаления воздуха из каналов используют шприц или специальное устройство, прилагающееся к эндоскопу.

3.4.9.4. Внешние поверхности эндоскопа и инструменты к нему очищают под поверхностью раствора средства при помощи тканевых (марлевых) салфеток, не допуская его разбрызгивания. При очистке принадлежностей и инструментов к эндоскопу используют, кроме того, щетки. Для механической очистки каналов эндоскопов используют специальные щетки, соответствующие диаметрам каналов и их длине; механическую очистку каналов осуществляют согласно инструкции производителя эндоскопов; для промывания каналов эндоскопа и инструментов к нему раствором средства используют шприцы или иные приспособления.

Щетки после каждого использования подлежат обработке как инструменты к эндоскопам.

3.4.9.5. После механической очистки эндоскоп и инструменты к нему переносят в емкость с питьевой водой и отмывают от остатков средства в течение 2 минут.

3.4.9.6. Отмытые эндоскоп и инструменты к нему переносят на чистую простыню для удаления влаги с наружных поверхностей. Влагу из каналов удаляют аспирацией воздуха при помощи шприца или специального устройства, а затем подвергают ДВУ или стерилизации.

3.4.10. Режимы предварительной, предстерилизационной или окончательной очистки жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способом указаны в таблицах 11 и 12.

3.4.11.  Дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способом в инфекционных отделениях ЛПО и инфекционных больницах проводится по режимам соответствующих инфекций (Таблицы 2, 3, 9, 10).

3.4.12. Дезинфекция высокого уровня эндоскопов ручным способом.

3.4.12.1. Дезинфекцию высокого уровня эндоскопов проводят в "чистой зоне" помещения для обработки.

3.4.12.2. Эндоскопы дезинфицируют способом погружения в дезинфицирующий  раствор, заполняя им все полости  и каналы через адаптер для заполнения каналов с помощью шприца, добиваясь полного контакта поверхностей изделия с раствором. ДВУ эндоскопов проводят по режимам, представленным в Таблице 13.

3.4.12.3. По окончании дезинфекционной выдержки эндоскоп извлекают из дезинфицирующего раствора, удаляя с помощью стерильного шприца или специального устройства  остатки раствора из полостей и каналов эндоскопа  путем  прокачивания воздуха.

3.4.12.4. После дезинфекции высокого уровня эндоскоп переносят в емкость с водой и отмывают его от остатков дезинфицирующего средства. Эндоскопы для гастроинтестинальных исследований отмывают питьевой водой, отвечающей требованиям действующих Санитарных правил, бронхоскопы отмывают стерильной или прокипяченой водой. Жесткие эндоскопы отмывают последовательно в двух водах по 5 минут. Гибкие эндоскопы отмывают последовательно в двух водах по 10 минут. Каналы эндоскопов промывают струей такой воды через адаптер для  заполнения каналов с помощью заборной трубки и шприца. Использованная для промывания каналов эндоскопа вода не  должна попадать в емкость с чистой водой.

3.4.12.5. После отмывки эндоскопа влагу с внешних поверхностей удаляют при помощи стерильных салфеток или простыней; воду из каналов удаляют путем активной аспирации, присоединив стерильную трубку к вакуумному отсосу. Для более полного удаления влаги из каналов эндоскопа может использоваться этиловый спирт, отвечающий требованиям фармакопейной статьи.

3.4.12.6. Использованные салфетки, емкости, промывные воды дезинфицируют средством Триосепт-НУК-15 (см. п. 3.9) по  режиму, рекомендованному при вирусных инфекциях, при туберкулезе - по режиму, рекомендованному при данной инфекции.

3.4.12.7. Продезинфицированные и промытые эндоскопы и инструменты к ним  хранят с учетом рекомендаций производителей этих изделий, обеспечивая условия, исключающие вторичную контаминацию этих изделий, в специальном шкафу.

3.4.13. ДВУ эндоскопов механизированным способом с использованием автоматических моечно-дезинфицирующих машин.

3.4.13.1. Перед использованием средства в каждом конкретном случае необходимо уточнить совместимость «Триосепта-НУК-15» с моделью моечно-дезинфицирующей машины.

3.4.13.2. Для правильного применения средства необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации производителя моечной машины.

3.4.13.3. Режимы ДВУ эндоскопов механизированным способом представлены в Таблице 13

3.4.14.  Стерилизация эндоскопов.

3.4.14.1. Стерилизацию проводят  в "чистой  зоне"  помещения  для обработки.

3.4.14.2. Стерилизацию эндоскопов и инструментов к ним раствором «Триосепта-НУК-15» осуществляют ручным или механизированным способом в соответствии с инструкцией по применению  конкретной установки.

3.4.14.3. Стерилизацию изделий ручным способом проводят в  стерильных эмалированных (без  повреждения эмали) или пластмассовых емкостях, закрывающихся крышками. Для осуществления стерилизации эндоскопы и инструменты к ним полностью погружают в раствор (у частично погруженных в раствор эндоскопов окунают рабочую часть, разрешенную к погружению); заполняют все каналы раствором через адаптер для заполнения каналов с помощью  шприца, избегая образования воздушных  пробок. Каждый инструмент большой длины к гибким эндоскопам для удобства размещения в емкости сворачивают кольцом, учитывая рекомендации производителя. Инструменты к эндоскопам, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в область замка. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

Режим стерилизации (концентрация и температура рабочего раствора, время стерилизационной выдержки) указаны в Таблице 14.

3.4.14.4. При проведении стерилизации эндоскопов растворами «Триосепта-НУК-15» все манипуляции осуществляют в асептических условиях. После окончания стерилизационной выдержки изделия извлекают из средства и отмывают от его остатков, соблюдая правила асептики: используют стерильные емкости со стерильной питьевой водой и стерильные инструменты (шприцы, корнцанги); работу проводят, надев на руки стерильные перчатки. Жесткие эндоскопы отмывают последовательно в двух водах по 5 минут. Гибкие эндоскопы отмывают последовательно в двух водах по 10 минут.

3.4.14.5. При отмывании от остатков стерилизующего средства изделия должны быть полностью погружены в стерильную воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем  3:1. Через каналы изделий с помощью электроотсоса пропускают  не менее 20 мл воды в каждой емкости, не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

3.4.14.6. После отмывки эндоскопа влагу с внешних поверхностей удаляют при помощи стерильных салфеток или простыней; воду из каналов удаляют путем активной аспирации, присоединив стерильную трубку к вакуумному отсосу. Для более полного удаления влаги из каналов эндоскопа может использоваться этиловый спирт, отвечающий требованиям фармакопейной статьи.

3.4.14.7. Простерилизованные эндоскопы и инструменты к ним хранят с учетом рекомендаций производителей этих изделий, обеспечивая условия, исключающие вторичную контаминацию этих изделий.

3.4.15. Рабочие растворы средства «Триосепт-НУК-15» для обработки эндоскопов и инструментов к ним  можно применять многократно в течение 3 суток, если их внешний вид не изменился (изменение цвета, помутнение раствора и пр.).

3.5. Для предупреждения распространения парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, а также других инфекционных и паразитарных заболеваний в парикмахерских, салонах красоты, косметических и массажных салонах проводится дезинфекция и стерилизация рабочих инструментов по режимам, эффективным в отношении этих возбудителей, которые указаны в Табл. 2-8. Инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек (маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг, пилинг, косметические услуги) после каждого клиента без предварительного промывания водой помещают в дезинфицирующий раствор. Дезинфекция, предстерилизацинная очистка и дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой, и стерилизация педикюрных,маникюрных и косметических инструментов, включая инструменты для татуажа, пирсинга и пилинга, проводится в соответствии с п. 3.2-3.3. настоящей инструкции. Режимы обработки инструментария представлены в Таблицах 2-8.

Таблица 2. Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения (включая хирургические инструменты, стоматологические инструменты и материалы, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним), а также косметических инструментов, инструментов для татуажа, пирсинга и пилинга, педикюрных и маникюрных инструментов средством «Триосепт-НУК-15» при бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (включая кандидозы и дерматофитии) этиологии

| Вид обрабатываемых изделий | Режимы обработки, мин |
| --- | --- |
|  | Температура рабочего раствора, 0С | Концентрация рабочего раствора по НУК, % | Время выдержки, мин |
| Изделия медицинского назначения, в том числе хирургические, стоматологические инструменты | изделия из металла и стекла, изделия из пластика, резины, шлифовальные боры и алмазные диски, изделия с замковыми частями, имеющих каналы и полости | Не менее 18 | 0,02 0,025 0,03 | 20 10 5 |
| Жесткие и гибкие эндоскопы | Не менее 18 | 0,02 0,025 0,03 | 20 10 5 |
| Инструменты к эндоскопам | Не менее 18 | 0,02 0,025 0,03 | 20 10 5 |
| Стоматологические материалы | Не менее 18 | 0,02 0,025 0,03 | 20 10 5 |
| Косметические инструменты, инструменты для татуажа, пирсинга и пилинга, педикюрные и маникюрные инструменты | Не менее 18 | 0,02 0,025 0,03 | 20 10 5 |

Таблица 3.  Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения (включая хирургические инструменты, стоматологические инструменты и материалы, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним), а также косметических инструментов, инструментов для татуажа, пирсинга и пилинга, педикюрных и маникюрных инструментов средством «Триосепт-НУК-15»

при анаэробных инфекциях

| Вид обрабатываемых изделий | Режимы обработки, мин |
| --- | --- |
|  | Температура рабочего раствора, 0С | Концентрация рабочего раствора по НУК, % | Время выдержки, мин |
| Изделия медицинского назначения, в том числе хирургические, стоматологические инструменты | Не менее 18 | 0,02 0,025 0,035 | 45 20 10 |
| Жесткие и гибкие эндоскопы | Не менее 18 | 0,02 0,025 0,035 | 45 20 10 |
| Инструменты к эндоскопам | Не менее 18 | 0,02 0,025 0,035 | 45 20 10 |
| Стоматологические материалы | Не менее 18 | 0,02 0,025 0,035 | 45 20 10 |

Таблица 4. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой  изделий медицинского назначения (включая хирургические инструменты, стоматологические инструменты и материалы), а также косметических инструментов, инструментов для татуажа, пирсинга и пилинга, педикюрных и маникюрных инструментов при бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (включая кандидозы и дерматофитии) этиологии растворами средства «Триосепт-НУК-15» ручным способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора по НУК, % | Температура рабочего раствора, ºС | Время выдержки/обработки, мин. |
| Замачивание* при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов |
| изделия простой конфигурации из металла и стекла, в т.ч. скальпели, экскаваторы, пинцеты, элеваторы, гладилки, боры твердосплавные, зеркала цельнометаллические, стоматологические материалы | 0,02 0,025 0,03 | Не менее 18 | 20 10 5 |
| изделия из пластика, резины, шлифовальные боры и алмазные диски | 0,02 0,025 0,03 | Не менее 18 | 20 10 5 |
| изделия с замковыми частями, имеющих каналы и полости (ножницы, корнцанги, зажимы, щипцы стоматологические), а также зеркала с амальгамой зеркал | 0,02 0,025 0,03 | Не менее 18 | 20 10 5 |
| косметические инструменты, инструменты для татуажа, пирсинга и пилинга | 0,02 0,025 0,03 | Не менее 18 | 20 10 5 |
| педикюрные и маникюрные инструменты | 0,02 0,025 0,03 | Не менее 18 | 20 10 5 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий – с помощью шприца: изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не регламен- тируется | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | - | Не регламен- тируется | 4 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | - | Не регламен- тируется | 1 |

Примечания: * - на этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии.

Таблица 5. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты и материалы), а также косметических инструментов, инструментов для татуажа, пирсинга и пилинга, педикюрных и маникюрных инструментов растворами средства «Триосепт-НУК-15») при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии механизированным способом (с использованием ультразвуковых установок любого типа

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора по НУК, % | Температура рабочего раствора, ºС | Время выдержки/ обработки, мин. |
| Замачивание в ультразвуковой установке при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов в соответствии с программой работы установки |
| изделия простой конфигурации из металла и стекла, в т.ч. скальпели, экскаваторы, пинцеты, элеваторы, гладилки, боры твердосплавные, зеркала цельнометаллические, стоматологические материалы | 0,02 0,025 | Не менее 18 | 7 3 |
| изделия из пластика, резины, шлифовальные боры и алмазные диски | 0,02 0,025 | Не менее 18 | 10 5 |
| изделия с замковыми частями, имеющих каналы и полости (ножницы, корнцанги, зажимы, щипцы стоматологические), а также зеркала с амальгамой | 0,02 0,025 | Не менее 18 | 10 5 |
| косметические инструменты, инструменты для татуажа, пирсинга и пилинга | 0,02 0,025 | Не менее 18 | 7 3 |
| педикюрные и маникюрные инструменты | 0,02 0,025 | Не менее 18 | 10 5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | - | Не регламен- тируется | 4 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | - | Не регламен- тируется | 1 |

Таблица 6. Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в том числе хирургических инструментов, стоматологических инструментов и материалов, а также косметических инструментов, инструментов для татуажа, пирсинга и пилинга, педикюрных и маникюрных инструментов растворами средства «Триосепт-НУК-15» ручным способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора по НУК, % | Температура рабочего раствора, ºС | Время выдержки/ обработки, мин. |
| Замачивание при полном погружении изделий в раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий: |
| изделия простой конфигурации из металла и стекла, в т.ч. скальпели, экскаваторы, пинцеты, элеваторы, гладилки, боры твердосплавные, зеркала цельнометаллические, стоматологические материалы | 0,015 | Не менее 18 | 7 |
| изделия из пластика, резины, шлифовальные боры и алмазные диски | 0,015 | Не менее 18 | 10 |
| изделия с замковыми частями, имеющих каналы и полости (ножницы, корнцанги, зажимы, щипцы стоматологические), а также зеркал с амальгамой зеркал | 0,015 | Не менее 18 | 10 |
| косметические инструменты, инструменты для татуажа, пирсинга и пилинга | 0,015 | Не менее 18 | 7 |
| педикюрные и маникюрные инструменты | 0,015 | Не менее 18 | 10 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание, при помощи ерша или ватно-марлевого тампона, каналов изделий – при помощи шприца: |
| изделия простой конфигурации из металла и стекла, в т.ч. скальпели, экскаваторы, пинцеты, элеваторы, гладилки, боры твердосплавные, зеркала цельнометаллические, стоматологические материалы, косметические инструменты | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не регламен-тируется | 0,5 |
| изделия из пластика, резины, шлифовальные боры и алмазные диски | -//-//-// | -//-//-// | 1 |
| изделия с замковыми частями, имеющих каналы и полости (ножницы, корнцанги, зажимы, щипцы стоматологические), а также зеркала с амальгамой и педикюрные и маникюрные инструменты | -//-//-// | -//-//-// | 1 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | - | Не регламен- тируется | 4 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | - | Не регламен- тируется | 1 |

Таблица 7. Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в том числе хирургических инструментов, стоматологических инструментов и материалов, а также косметических инструментов, инструментов для татуажа, пирсинга и пилинга, педикюрных и маникюрных инструментов растворами средства «Триосепт-НУК-15» механизированным способом (с использованием ультразвуковых установок любого типа)

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора по НУК, % | Температура рабочего раствора, ºС | Время выдержки/обработки, мин. |
| Замачивание при полном погружении изделий в раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий: |
| изделия простой конфигурации из металла и стекла, в т.ч. скальпели, экскаваторы, пинцеты, элеваторы, гладилки, боры твердосплавные, зеркала цельнометаллические, стоматологические материалы | 0,015 | Не менее 18 | 3 |
| изделия из пластика, резины, шлифовальные боры и алмазные диски | 0,015 | Не менее 18 | 5 |
| изделия с замковыми частями, имеющих каналы и полости (ножницы, корнцанги, зажимы, щипцы стоматологические), а также зеркал с амальгамой зеркал | 0,015 | Не менее 18 | 5 |
| косметические инструменты, инструменты для татуажа, пирсинга и пилинга | 0,015 | Не менее 18 | 3 |
| педикюрные и маникюрные инструменты | 0,015 | Не менее 18 | 5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | - | Не регламен- тируется | 4 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | - | Не регламен- тируется | 1 |

Таблица 8. Режимы стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты и материалы, съемные детали физиотерапевтического и диагностического оборудования), а также косметических инструментов, инструментов для татуажа, пирсинга и пилинга, педикюрных и маникюрных инструментов растворами средства «Триосепт-НУК-15»

| Стерилизуемые изделия | Начальная температура рабочего раствора , 0С | Концентрация рабочего раствора ,по НУК % | Время стерилизационной выдержки, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из низкоуглеродистой стали, коррозионно-стойких металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс косметические инструменты, инструменты для татуажа, пирсинга и пилинга, педикюрные и маникюрные инструменты | Не менее 18 0С | 0,15 0,25 | 25 15 |

Таблица 9. Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним растворами средства «Триосепт-НУК-15» при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы) этиологии ручным способом

| Этапы обработки | Концентрация растворов по НУК, % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/обработки на этапе, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание эндоскопов и инструментов к ним при полном погружении (у не полностью погружаемых – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнение им полостей и каналов изделия | 0,02 0,025 0,03 | Не менее 18 | 20 10 5 |
| Мойка изделий в том же растворе, в котором проводилось замачивание: Инструменты Гибкие эндоскопы: - инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; - внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; - наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки. Жесткие эндоскопы: - каждую деталь моют при помощи ерша, или тканевой (марлевой) салфетки, - каналы изделий промывают при помощи шприца | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не менее 18 | 3 2 3 1 2 2 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) или отмывание в емкости с питьевой водой | Не нормируется | 5 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1 |

Таблица 10. Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, эндоскопов и инструментов к ним растворами средства «Триосепт-НУК-15» при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии механизированным способом в специализированных установках (УЗО или КРОНТ-УДЭ)

| Этапы обработки | Концентрация растворов (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/обработки на этапе, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнение им полостей и каналов изделия, обработка в соответствии с режимом работы установки | 0,02 0,025 | Не менее 18 | 10 5 |
| Замачивание инструментов к эндоскопам при полном погружении изделий в раствор средства | 0,02 0,025 | Не менее 18 | 10 5 |
| Ополаскивание вне установки проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) или отмывание в емкости с питьевой водой | Не нормируется | 5 |
| Ополаскивание вне установки дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1 |

### Таблица 11. Режимы предварительной, предстерилизационной (или окончательной) очистки эндоскопов и инструментов к ним растворами средства «Триосепт-НУК-15» ручным способом

| Этапы очистки | Концентрация растворов (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/обработки на этапе, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание эндоскопов и инструментов к ним при полном погружении (у не полностью погружаемых – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнение им полостей и каналов изделия | 0,015 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка изделий в том же растворе, в котором проводилось замачивание: Инструменты Гибкие эндоскопы: - инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; - внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; - наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки. Жесткие эндоскопы: - каждую деталь моют при помощи ерша, или тканевой (марлевой) салфетки, - каналы изделий промывают при помощи шприца. | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не менее 18 | 1 2 3 1 2 2 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) или отмывание в емкости с питьевой водой | Не нормируется | 5 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1 |

### Таблица 12. Режим предстерилизационной или окончательной (перед ДВУ) очистки эндоскопов и инструментов к ним растворами средства «Триосепт-НУК-15» механизированным способом в специализированных установках

| Этапы очистки | Концентрация растворов (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/обработки на этапе, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание эндоскопов и инструментов к ним при полном погружении (у не полностью погружаемых – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнение им полостей и каналов изделия в соответствии с режимом работы установки | 0,015 | Не менее 18 | 10 |
| Ополаскивание вне установки проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) или отмывание в емкости с питьевой водой | Не нормируется | 5 |
| Ополаскивание вне установки стерильной дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1 |

Таблица 13. Режим дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов растворами средства «Триосепт-НУК-15» при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии ручным и механизированным способом

| Вид обработки | Начальная температура рабочего раствора, 0С | Концентрация рабочего раствора по НУК, % | Время обеззараживания, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| ДВУ жестких и гибких эндоскопов ручным способом | Не менее 18 0С | 0,15 0,25 | 10 5 |
| ДВУ жестких и гибких эндоскопов механизированным способом | Не менее 18 0С | 0,15 | 5 |

Таблица 14. Режимы стерилизации эндоскопов и инструментов к ним растворами средства «Триосепт-НУК-15»

| Вид обработки | Начальная температура рабочего раствора, 0С | Концентрация рабочего раствора по НУК, % | Время стерилизационной выдержки, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| стерилизация жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом | Не менее 18 0С | 0,15 0,25 | 25 15 |
| стерилизация жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним механизированным способом | Не менее 18 0С | 0,15 0,25 | 20 10 |

3.6. Дезинфекция поверхностей помещений, оборудования, инвентаря в ЛПО.

3.6.1. Дезинфекцию поверхностей помещений, оборудования, инвентаря в ЛПО проводят в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, регулирующими деятельность этих объектов.

3.6.2. Влажная дезинфекция (мытье полов, протирка мебели, оборудования, подоконников, дверей и т.д.) должна осуществляться не менее 2-х раз в сутки, а при необходимости чаще.

3.6.3. Дезинфекцию объектов способом протирания можно проводить в присутствии людей и без защиты органов дыхания. Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткую мебель, поверхности аппаратов и приборов протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды. Норма расхода рабочего раствора средства при однократной обработке поверхностей составляет 100 мл/м2, при двукратной – 200 мл/м2. Мягкую мебель, напольные и ковровые покрытия, пористые поверхности, или  имеющие неровности и  шероховатости, чистят щетками, смоченными в растворе средства, норма расхода средства - от 100 до 150 мл/м2.

Допускается обработка поверхностей методом орошения из гидропульта, автомакса, аэрозольного генератора, распылителя типа «Квазар» и др. Норма расхода раствора средства при орошении – 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). Обработку поверхностей способом орошения проводят в отсутствии пациентов и с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз. По истечении дезинфекционной выдержки остаток рабочего раствора при необходимости удаляют сухой ветошью, плохо вентилируемые помещения проветривают в течение 10 минут.

3.6.4. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы, писсуары и др.), резиновые и полипропиленовые коврики обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша, по окончании дезинфекции – промывают водой. Норма расхода рабочего раствора средства при однократной обработке (резиновые  коврики) составляет 150 мл/м2, при двукратной (санитарно-техническое оборудование) – 300 мл/м2. Резиновые коврики можно обеззараживать способом погружения в раствор средства.

3.6.5. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства, материал (губки, салфетки, ветошь) – замачивают. По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой.

3.6.6. Предметы ухода за больными (подкладные клеенки, фартуки, чехлы матрасов из полимерной пленки и клеенки) дезинфицируют способом протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором средства. Кислородные маски, рожки от кислородной подушки, медицинские термометры, шланги электро/вакуум отсосов, судна, мочеприемники, тазики эмалированные, наконечники для клизм, резиновые клизмы и др. – способом погружения в раствор средства. Средства личной гигиены, погружают в раствор средства или протирают ветошью, смоченной раствором средства. Крупные предметы можно обрабатывать способом орошения. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой не менее 3 минут.

3.6.7. Режимы дезинфекции представлены в таблицах 15-19.

3.7. Генеральная уборка в ЛПО.

3.7.1. Генеральная уборка помещений палатных отделений и других функциональных помещений и кабинетов должна проводиться по графику не реже 1 раза в месяц, с обработкой стен, полов, всего оборудования, инвентаря, а также мебели, светильников, защитных жалюзи и т.п.

3.7.2. Генеральная уборка операционного блока, перевязочных, родильных залов, процедурных, манипуляционных, стерилизационных, и других помещений с асептическим режимом проводится один раз в неделю.

Вне графика генеральную уборку проводят в случае получения неудовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды и по эпидемиологическим показаниям.

3.7.3. При проведении генеральной уборки дезинфицирующий раствор наносят на стены путем орошения или их протирания на высоту не менее двух метров (в операционных блоках  на всю высоту стен), окна, подоконники, двери, мебель и оборудование. По окончании времени обеззараживания  рабочими растворами средства «Триосепт-НУК-15» все поверхности отмывают салфетками, смоченными водой.

3.7.4. Использованный уборочный инвентарь обеззараживают в растворе дезинфицирующего средства (табл. 15-19), затем прополаскивают в воде и сушат. Уборочный инвентарь для пола и стен должен быть раздельным, иметь четкую маркировку, применяться раздельно для кабинетов, коридоров, санузлов.

3.7.5. Генеральная уборка в инфекционных отделениях и учреждениях проводится по режиму соответствующей инфекции.

3.7.6. Режимы дезинфекции объектов средством «Триосепт-НУК-15» при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и других организациях приведены в таблице 20.

3.8. Дезинфекция и мойка в буфетных отделениях.

3.8.1. После каждой раздачи пищи производят тщательную уборку буфетной и столовой с применением растворов дезинфицирующего средства «Триосепт-НУК-15». Норма расхода рабочего раствора средства при однократной обработке поверхностей составляет 100 мл/м2.

3.8.2. Генеральная уборка буфетных отделений, включающая мытье стен, осветительной арматуры и т.п., буфетных отделений проводится еженедельно (Таблица 20).

3.8.3. Столовую посуду (в том числе одноразовую) освобождают от остатков пищи, моют, затем полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 2 минут. Одноразовую посуду после дезинфекции утилизируют.

3.8.4. Мочалки, губки для мытья посуды и ветошь для протирки столов по окончании уборки замачивают в рабочем растворе средства «Триосепт-НУК-15», затем сушат и хранят в специально выделенном месте. Уборочный материал после мытья полов замачивают в рабочем растворе средства в том же ведре, которое использовалось для уборки, далее прополаскивают водой и сушат.

3.8.5. В инфекционных больницах (отделениях) обеззараживание посуды, ветоши, уборка помещений буфетной или столовой осуществляется по режиму соответствующей инфекции. (Табл. 15-19).

3.8.7. Остатки пищи обеззараживают путем смешивания с рабочим раствором дезинфицирующего средства «Триосепт-НУК-15» в соотношении 1:1. Дезинфицирующий раствор заливается непосредственно в емкость. Далее полученная смесь выдерживается согласно используемому режиму обеззараживания (Таблица 21).

3.8.8. Тележки «таблет-питания» обрабатывают способом протирания или орошения по режиму соответствующей инфекции.

3.9. Дезинфекция (обезвреживание) отходов КЛАССОВ А, Б и В лечебно-профилактических организаций.

3.9.1. Дезинфекцию (обезвреживание) отходов КЛАССОВ А, Б и В лечебно-профилактических организаций производят с учетом требований Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», и Санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» (п.п.2.12.8).

3.9.2. Неопасные отходы лечебно-профилактических организаций класса А, к которым относятся палатные отходы отделений (кроме инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических, микологических), не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, пищевые отходы всех подразделений всех отделений ЛПО кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических, микологических), мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсических элементов, неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д. не подлежат обязательной дезинфекции. Необязательная дезинфекция вышеуказанных объектов проводится по режимам бактериальных инфекций, кроме туберкулеза (Таблица 15).

3.9.3. Многоразовые емкости и контейнеры, предназначенные для сбора отходов класса А,  после сбора отходов и опорожнения подлежат мытью и дезинфекции рабочими растворами средства «Триосепт-НУК-15» по режимам бактериальных инфекций, кроме туберкулеза (Таблица 15).

3.9.4. Крупногабаритные отходы Класса А собираются в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Поверхности и агрегаты крупногабаритных отходов, имевшие контакт с инфицированным материалом или больными, подвергаются обязательной дезинфекции по режиму соответствующей инфекции (Таблицы 15-19).

3.9.5. Отходы класса Б и В должны быть подвергнуты обязательной дезинфекции перед сбором в одноразовую упаковку непосредственно на местах первичного сбора отходов методом погружения в дезинфицирующий раствор средства «Триосепт-НУК-15», приготовленный в специально выделенной для этой цели емкости.

3.9.6.Опасные (рискованные) отходы Класса Б и В лечебно-профилактических организаций, к которым относятся отходы, материалы (в т.ч. использованные перевязочные средства, ватные тампоны, одноразовое постельное и нательное белье, одежда персонала, одноразовая посуда после употребления и др.) и инструменты (в т.ч. изделия медицинского назначения однократного применения), загрязненные биологическими выделениями, в т.ч. кровью, операционных, реанимационных, процедурных, перевязочных и других манипуляционно-диагностических отделений ЛПО, все отходы из инфекционных и кожно-венерологических отделений, микологических клиник и подразделений, отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, фармацевтических, иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности (Табл. 15-19).

3.9.7. Материалы (в т.ч. перевязочные средства, ватные тампоны, одноразовое постельное и нательное белье, одежда персонала, одноразовая посуда после употребления и др.) погружают в отдельную емкость с раствором средства. После дезинфекционной выдержки материалы утилизируют как медицинские отходы с учетом требований СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

3.9.8. Инструменты (в т.ч. изделия медицинского назначения однократного применения) полностью погружают в раствор средства в емкости, закрывающиеся крышками. Изделия полностью погружают в раствор, заполняя им все каналы и полости изделий, избегая образования воздушных пробок. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не меньше 1 см. После окончания дезинфекционной выдержки обеззараженные  отходы подвергаются утилизации как медицинские отходы с учетом требований СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

3.9.9. Многоразовые контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов класса Б и В обрабатывают способом протирания, орошения или погружения в рабочий раствор «Триосепта-НУК-15» по режимам соответствующих инфекций (Табл. 15-19).

3.9.10. Жидкие отходы класса Б (рвотные массы, моча, фекалии) и аналогичные биологические жидкости больных туберкулезом допускается сливать без предварительного обеззараживания в систему централизованной канализации. При отсутствии централизованной канализации обеззараживание данной категории отходов проводят в соответствии с п. 3.9.11.

3.9.11. Дезинфекция биологических отходов класса Б и В, к которым относятся кровь, моча, фекалии, мокрота, эндотрахеальный аспират, рвотные массы, спинномозговая жидкость, интраоперационный материал, дренажный материал, смывные воды, в т.ч. эндоскопические,  все биологические отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, фармацевтических, иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности, биологические отходы вивариев и ветеринарных лечебниц, живые вакцины, непригодные к использованию, проводится путем их смешивания или погружения в рабочий раствор дезинфицирующего средства «Триосепт-НУК-15» в соответствии с режимами, приведенными в Табл. 21.

3.9.12. При проведении дезинфекции биологического материала, биологический материал смешивается с раствором средства в соотношении 1:2. Дезинфицирующий раствор заливается непосредственно в емкость или на поверхность, где находится биологический материал. Далее полученная смесь выдерживается согласно используемому режиму обеззараживания. Во время дезинфекции в емкости, последняя должна быть закрыта крышкой. Все работы проводятся в резиновых перчатках, соблюдая противоэпидемические правила. После окончания дезинфекционной выдержки смесь обеззараженных  биологических отходов и рабочего раствора средства подвергается утилизации как медицинские отходы с учетом требований СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

При невозможности утилизации вышеуказанными способами смесь обеззараженной крови (или других жидких отходов класса Б) и рабочего раствора средства может быть слита в канализацию.

3.9.13. Дезинфекцию (меж)корпусных контейнеров для сбора отходов класса Б и В, кузовов автомашин производит автотранспортная организация, вывозящая отходы, один раз в неделю в местах разгрузки. Дезинфекцию проводят методом орошения 0,015 % по НУК раствором средства при экспозиции 25 минут, 0,02 % по НУК раствором средства при экспозиции 15 минут или 0,025 % по НУК раствором средства при экспозиции 10 минут. Норма расхода средства составляет 150-300 мл/м2. По окончании дезинфекции внутренняя поверхность кузова промывается водой из шланга, просушивается и проветривается.

3.9.14. В случае аварийных ситуаций, при обнаружении открытого нахождения отходов внутри (меж)корпусных контейнеров или автотранспорта дезинфекция проводится немедленно методом орошения 0,015 % по НУК раствором средства при экспозиции 25 минут, 0,02 % по НУК раствором средства при экспозиции 15 минут или 0,025 % по НУК раствором средства при экспозиции 10 минут. Сточные воды после дезинфекции собираются и сливаются в канализационную сеть медицинского учреждения.

3.10. Дезинфекция контура циркуляции диализирующей жидкости гемодиализных аппаратов.

3.10.1. При использовании средства для дезинфекции контура циркуляции диализирующей жидкости гемодиализных аппаратов следует руководствоваться инструкцией по эксплуатации аппаратов.

3.10.2. Дезинфекцию контура проводят после каждого сеанса гемодиализа по программе «Дезинфекция».

3.10.3. Для проведения дезинфекции средство в концентрации 0,25 по НУК автоматически подается в аппарат.

3.10.4. При работе аппарата по программе «Дезинфекция» происходит автоматическая циркуляция рабочего раствора средства по замкнутому контуру аппарата. Время дезинфекции – 10 и 5 минут, соответственно, при скорости потока раствора через контур не менее 500 мл/мин.

3.10.5. После окончания дезинфекции требуется обязательная отмывка аппарата от дезинфицирующего раствора очищенной водой по автоматическому режиму, время отмывки – не менее 15 минут.

3.11. Дезинфекция наркозно-дыхательного, анестезиологического оборудования и аппаратов для искусственной вентиляции легких.

3.11.1. Дезинфекцию наркозно-дыхательных аппаратов, анестезиологического оборудования и аппаратов для искусственной вентиляции легких проводят с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации аппарата конкретной модели по режимам, эффективным в отношении возбудителей соответствующих инфекций (Табл. 15-19).

3.11.2. Съемные детали аппаратов и анестезиологический инструмент: ларингоскоп, роторасширитель, языкодержатель, мандрен для эндотрахеальных трубок, корнцанги и другие инструменты дезинфицируют в соответствии с режимами, изложенными в п. 3.2, так же, как изделия медицинского назначения из соответствующих материалов.

3.12. Санитарный транспорт, машины скорой помощи, ГО и МЧС дезинфицируют способом протирания или орошения при норме расхода 100 мл/м2 при протирании, 300 мл/м2 – при обработке из гидропульта или автомакса и 150 мл/м2 – при использовании распылителя типа «Квазар» (Табл. 15-19).

3.13. Плесень двукратно с интервалом 15 минут обрабатывают способом протирания или орошения 0,02 %-ым раствором (по НУК) при экспозиции 25 минут, 0,025 % - ым по НУК при экспозиции 15 минут или 0,03 %-ым (по НУК) при экспозиции 10 минут. Для предотвращения роста плесени через 1 месяц рекомендуется повторить обработку. Режимы обработки объектов при плесневых поражениях представлены в Табл. 22.

3.14. Белье замачивают в растворе средства из расчета 4 л на 1 кг сухого белья (при туберкулезе – 5 л на 1 кг сухого белья). По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают. «Триосепт-НУК-15» обладает отбеливающим эффектом. Не использовать для обеззараживания окрашенного белья.

3.15. Лабораторную посуду полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки посуду промывают  с помощью щетки или ерша проточной питьевой водой не менее 3 минут. Одноразовую посуду после дезинфекционной выдержки утилизируют.

Мочалки, губки и ерши для мытья посуды после мытья посуды замачивают в рабочем растворе средства «Триосепт-НУК-15», затем прополаскивают водой, сушат и хранят в специально выделенном месте.

3.16. Методика дезинфекции  в стационарах (отделениях) хирургического профиля изложена в Приложении 1.

3.17. Методика дезинфекции в стоматологических медицинских учреждениях подробно изложена в Приложении 2.

3.18. В производственных цехах на предприятиях общественного питания дезинфекцию  проводят в соответствии с методикой, изложенной в Приложении 3.

3.19. Порядок обработки товарного яйца и яйца для приготовления блюд изложен в Приложении 4.

3.20. При анаэробных инфекциях обработку любых объектов проводят способами протирания, орошения, замачивания или погружения, используя 0,025 % по НУК рабочий раствор средства с экспозицией 30 минут, 0,035 % по НУК – 15 минут, 0,04 % по НУК – 10 минут.

Таблица 15. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Триосепт-НУК-15»

при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза)

| Объекты обеззараживания | Концентрация раствора по НУК, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, палатах, оборудование, жесткая мебель, чехлы матрасов, тележки «таблет-питания» и пр. | 0,01 0,015 | 10 5 | Протирание, орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,01 0,015 | 10 5 | Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 мин |
| Предметы ухода за больными из металлов, стекла, резин, пластмасс, клеенчатые подстилки, не загрязненные органическими субстратами | 0,01 0,015 | 10 5 | Погружение или Протирание |
| Предметы ухода за больными из металлов, стекла, резин, пластмасс, клеенчатые подстилки, загрязненные органическими субстратами | 0,015 0,02 0,025 | 15 10 5 | Погружение или Протирание |
| Предметы личной гигиены | 0,01 0,015 | 10 5 | Погружение, протирание, орошение (крупные) |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,01 0,015 | 10 5 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,015 0,02 0,025 | 15 10 5 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи | 0,01 0,015 | 10 5 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи, в т.ч. однократного использования | 0,015 0,02 0,025 | 15 10 5 | Погружение |
| Посуда лабораторная, предметы для мытья посуды | 0,015 0,02 0,025 | 15 10 5 | Погружение |
| Медицинские отходы (перевязочные средства, одноразовое постельное и нательное белье, одежда персонала и др.) | 0,01 0,015 0,025 | 15 10 5 | Замачивание, Погружение |
| Медицинские отходы (изделия медицинского назначения однократного применения), многоразовые контейнеры для сбора медицинских отходов | 0,01 0,015 0,025 | 15 10 5 | Погружение, Орошение |
| Уборочный инвентарь, ветошь, губки, салфетки | 0,01 0,015 0,025 | 15 10 5 | Погружение, замачивание |
| Санитарный и другой транспорт | 0,01 0,015 | 10 5 | Протирание, Орошение |
| Наркозно-дыхательное, анестезиологическое оборудование и аппараты для искусственной вентиляции легких | 0,01 0,015 | 10 5 | Протирание, погружение |

Таблица  16. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Триосепт-НУК-15»

при туберкулезе (Mycobacterium B5)

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по НУК, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, палатах, оборудование, жесткая мебель, чехлы матрасов, тележки «таблет-питания» и пр. | 0,015 0,02 | 20 10 | Протирание, орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,015 0,02 | 20 10 | Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 мин |
| Предметы ухода за больными из металлов, стекла, резин, пластмасс, клеенчатые подстилки, не загрязненные Органическими субстратами | 0,015 0,02 | 20 10 | Погружение или протирание |
| Предметы ухода за больными из металлов, стекла, резин, пластмасс, клеенчатые подстилки, загрязненные Органическими субстратами | 0,02 0,025 | 20 10 | Погружение или протирание |
| Предметы личной гигиены | 0,015 0,02 | 20 10 | Погружение, протирание, орошение (крупные) |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,015 0,02 | 20 10 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,02 0,025 | 20 10 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи | 0,015 0,02 | 20 10 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи, в т.ч. однократного использования | 0,02 0,025 | 20 10 | Погружение |
| Посуда лабораторная; предметы для мытья посуды | 0,02 0,025 | 20 10 | Погружение |
| Медицинские отходы (перевязочные средства, одноразовое постельное и нательное белье, одежда персонала и др.) | 0,02 0,025 | 20 10 | Замачивание |
| Медицинские отходы (изделия медицинского назначения однократного применения), многоразовые контейнеры для сбора медицинских отходов | 0,02 0,025 | 20 10 | Погружение, орошение |
| Уборочный инвентарь, ветошь, губки, салфетки | 0,02 0,025 | 20 10 | Погружение, Замачивание |
| Санитарный и другой транспорт | 0,02 0,025 | 20 10 | Протирание, Орошение |
| Наркозно-дыхательное, анестезиологическое оборудование и аппараты для искусственной вентиляции легких | 0,02 0,025 | 20 10 | Протирание, погружение |

Таблица 17. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Триосепт-НУК-15»

при грибковых инфекциях

| Объект Обеззараживания | Концентрация раствора по НУК, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззаражи-вания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кандидозы | Дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях, палатах, оборудование, жесткая мебель, чехлы матрасов, тележки «таблет-питания» и пр. | 0,01 0,015 0,02 | 20 10 5 | - 20 10 | Протирание, орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,01 0,015 0,02 | 20 10 5 | - 20 10 | Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 мин |
| Предметы ухода за больными из металлов, стекла, резин, пластмасс, клеенчатые подстилки, не загрязненные органическими субстратами | 0,01 0,015 0,02 | 20 10 5 | - 20 10 | Погружение или Протирание |
| Предметы ухода за больными из металлов, стекла, резин, пластмасс, клеенчатые подстилки, загрязненные органическими субстратами | 0,015 0,02 0,025 | 20 10 5 | - 30 15 | Погружение или Протирание |
| Предметы личной гигиены | 0,01 0,015 0,02 | 20 10 5 | - 20 10 | Погружение, протирание, орошение (крупные) |
| Белье, не загрязненное | 0,01 0,015 0,02 | 20 10 5 | - 20 10 | Замачивание |
| Белье, загрязненное | 0,015 0,02 0,025 | 20 10 5 | - 30 15 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи | 0,01 0,015 0,02 | 20 10 5 | - 20 10 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи, в т.ч. однократного использования | 0,015 0,02 0,025 | 20 10 5 | - 30 15 | Погружение |
| Посуда лабораторная, предметы для мытья посуды | 0,015 0,02 0,025 | 20 10 5 | - 30 15 | Погружение |
| Медицинские отходы (перевязочные средства, одноразовое постельное и нательное белье, одежда персонала и др.) | 0,015 0,02 0,025 | 20 10 5 | - 30 15 | Замачивание, погружение, орошение |
| Медицинские отходы (изделия медицинского назначения однократного применения), многоразовые контейнеры для сбора медицинских отходов | 0,015 0,02 0,025 | 20 10 5 | - 30 15 | Погружение |
| Уборочный инвентарь, ветошь, губки, салфетки | 0,015 0,02 0,025 | 20 10 5 | - 30 15 | Погружение, замачивание |
| Обувь | 0,01 0,015 0,02 | 20 10 5 | - 20 10 | Протирание, погружение |
| Санитарный и другой транспорт | 0,01 0,015 0,02 | 20 10 5 | - 20 10 | Протирание, орошение |
| Наркозно-дыхательное, анестезиологическое оборудование и аппараты для искусственной вентиляции легких | 0,01 0,015 0,02 | 20 10 5 | - 20 10 | Протирание, Погружение |

Таблица 18. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Триосепт-НУК-15»

## при вирусных инфекциях (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.)

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по НУК, % | Время обеззараживания, мин | Способ Обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, палатах, оборудование, жесткая мебель, чехлы матрасов, тележки «таблет-питания» и пр. | 0,01 0,015 0,025 | 20 10 5 | Протирание, Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,01 0,015 0,025 | 20 10 5 | Двукратное протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными из металлов, стекла, резин, пластмасс, клеенчатые подстилки, не загрязненные органическими субстратами | 0,01 0,015 0,025 | 20 10 5 | Погружение или Протирание |
| Предметы ухода за больными из металлов, стекла, резин, пластмасс, клеенчатые подстилки, загрязненные органическими субстратами | 0,015 0,02 0,025 | 25 15 10 | Погружение или Протирание |
| Предметы личной гигиены | 0,01 0,015 0,025 | 20 10 5 | Погружение, протирание, орошение (крупные) |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,01 0,015 0,025 | 20 10 5 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,015 0,02 0,025 | 25 15 10 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи | 0,01 0,015 0,02 | 20 10 5 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи, в т.ч. однократного использования | 0,015 0,02 0,025 | 25 15 10 | Погружение |
| Посуда лабораторная; предметы для мытья посуды | 0,015 0,02 0,025 | 25 15 10 | Погружение |
| Медицинские отходы (перевязочные средства, одноразовое постельное и нательное белье, одежда персонала и др.) | 0,015 0,02 0,025 | 25 15 10 | Замачивание, погружение, орошение |
| Медицинские отходы (изделия медицинского назначения однократного применения), многоразовые контейнеры для сбора медицинских отходов | 0,015 0,02 0,025 | 25 15 10 | Погружение |
| Уборочный инвентарь, ветошь, губки, салфетки | 0,015 0,02 0,025 | 25 15 10 | Погружение, протирание, замачивание |
| Санитарный и другой транспорт | 0,01 0,015 0,02 | 20 10 5 | Протирание, Орошение |
| Наркозно-дыхательное, анестезиологическое оборудование и аппараты для искусственной вентиляции легких | 0,01 0,015 0,025 | 20 10 5 | Протирание, погружение |

Таблица 19. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Триосепт-НУК-15»

## при инфекциях, вызванных особо устойчивыми внутрибольничными возбудителями, включая метициллен-резистентный золотистый стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк и синегнойную палочку

| Объект обеззараживания | Концентрация Раствора по НУК, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, палатах, оборудование, жесткая мебель, чехлы матрасов, тележки «таблет-питания» и пр. | 0,01 0,015 0,025 | 25 15 10 | Протирание, орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,01 0,015 0,025 | 25 15 10 | Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 мин |
| Предметы ухода за больными из металлов, стекла, резин, пластмасс, клеенчатые подстилки, не загрязненные Органическими субстратами | 0,01 0,015 0,025 | 25 15 10 | Погружение или протирание |
| Предметы ухода за больными из металлов, стекла, резин, пластмасс, клеенчатые подстилки, загрязненные Органическими субстратами | 0,015 0,025 0,03 | 25 15 10 | Погружение или протирание |
| Предметы личной гигиены | 0,01 0,015 0,025 | 25 15 10 | Погружение, протирание, орошение (крупные) |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,01 0,015 0,025 | 25 15 10 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,015 0,025 0,03 | 25 15 10 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи | 0,01 0,015 0,025 | 25 15 10 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи, в т.ч. однократного использования | 0,015 0,025 0,03 | 25 15 10 | Погружение |
| Посуда лабораторная; предметы для мытья посуды | 0,015 0,025 0,03 | 25 15 10 | Погружение |
| Медицинские отходы (перевязочные средства, одноразовое постельное и нательное белье, одежда персонала и др.) | 0,015 0,025 0,03 | 25 15 10 | Замачивание |
| Медицинские отходы (изделия медицинского назначения однократного применения), многоразовые контейнеры для сбора медицинских отходов | 0,015 0,025 0,03 | 25 15 10 | Погружение, орошение |
| Уборочный инвентарь, ветошь, губки, салфетки | 0,015 0,025 0,03 | 25 15 10 | Погружение, замачивание |
| Санитарный и другой транспорт | 0,01 0,015 0,025 | 25 15 10 | Протирание, орошение |
| Наркозно-дыхательное, анестезиологическое оборудование и аппараты для искусственной вентиляции легких | 0,01 0,015 0,025 | 25 15 10 | Протирание, погружение |

Таблица 20. Режимы дезинфекции объектов средством «Триосепт-НУК-15» при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и других учреждениях

| Профиль учреждения (отделения) | Концентрация рабочего раствора по НУК % | Время обеззараживания, мин | Способ Обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные, стерилизационные, родильные залы, хирургические кабинеты стоматологических учреждений, лаборатории | 0,01 0,015 0,025 | 20 10 5 | Протирание, Орошение |
| Палатные отделения, врачебные кабинеты, административно-хозяйственные помещения, отделения и кабинеты физиотерапии и функциональной диагностики, буфетные и пр. | 0,01 0,015 | 10 5 | Протирание, Орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,015 0,02 | 20 10 | Протирание, Орошение |
| Инфекционные лечебно- профилактические учреждения * | -- | Протирание, Орошение |

Примечание:  * - генеральную уборку проводят по режиму соответствующей инфекции.

Таблица 21. Режимы дезинфекции биологических отходов класса Б и В  и пищевых отходов растворами средства «Триосепт-НУК-15»

| Объект дезинфекции | Концентрация рабочего раствора по НУК, % | Время выдержки, мин | Способ Обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровь, смывные воды, в т.ч. эндоскопические | 0,02 | 10 | Смешивание биологического материала с рабочим раствором средства в соотношении 1:2 |
| Моча, фекалии, фекально-мочевая смесь | 0,02 | 15 |  |
| Мокрота, эндотрахеальный аспират, спинномозговая жидкость, дренажный материал, рвотные массы | 0,025 | 20 |  |
| Кровь, биологические выделения при анаэробных инфекциях | 0,025 | 20 |  |
| Биологические отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, фармацевтических, иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности, живые вакцины, непригодные к использованию | 0,02 | 15 |  |
| Пищевые отходы | 0,02 | 15 | Смешивание с рабочим раствором средства в соотношении 1:1 |

Таблица 22. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Триосепт-НУК-15»  при поражениях плесневыми грибами

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по НУК, % | Время обеззараживания мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), Предметы обстановки | 0,02 0,025 0,03 | 25 15 10 | Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 минут |
| Бельё, загрязненное органическими субстратами | 0,02 0,025 0,03 | 25 15 10 | Замачивание |
| Посуда, в т.ч. аптечная и лабораторная | 0,02 0,025 0,03 | 25 15 10 | Погружение |
| Уборочный материал и инвентарь | 0,02 0,025 0,03 | 25 15 10 | Погружение Протирание Замачивание |
| Резиновые коврики | 0,02 0,025 0,03 | 25 15 10 | Погружение или протирание |

Приложение 1

Дезинфекция в стационарах (отделениях) хирургического профиля

1.Дезинфекция в стационарах (отделениях) хирургического профиля проводят в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, регулирующими деятельность этих объектов.

2.  В целях профилактики и борьбы с ВБИ в стационарах (отделениях) хирургического профиля, включая операционный блок, перевязочные, отделения реанимации и интенсивной терапии, палатные отделения, буфет и пр.,  систематически осуществляется профилактическая дезинфекция (текущие и генеральные уборки), а при появлении случая ВБИ – текущая (дезинфекция всех предметов, имеющих контакт с заболевшим пациентом) и/или заключительная (обеззараживание всех предметов в палате после перевода пациента в другое отделение, выздоровления и др.) дезинфекция средством «Триосепт-НУК-15».

3. Дезинфекции растворами «Триосепт-НУК-15» подлежат объекты, которые могут быть факторами передачи ВБИ: изделия медицинского назначения, предметы ухода за больными, воздух в помещениях, постельные принадлежности, тумбочки, посуда, поверхности, выделения больных и биологические жидкости (мокрота, кровь и др.), медицинские отходы и другие.

4. Обработка использованных изделий медицинского назначения проводятся в соответствии с пунктами 3.3-3.4 настоящей инструкции.

5.  Профилактическая (текущие и генеральные уборки) дезинфекция в помещениях различных структурных подразделений хирургического стационара осуществляется в соответствии с пунктами 3.6 и 3.7 настоящей инструкции. Виды уборок и кратность их проведения определяются назначением подразделения.

6. При проведении текущих уборок с применением растворов дезинфицирующего средства «Триосепт-НУК-15» (профилактическая дезинфекция при отсутствии ВБИ или текущая дезинфекции при наличии ВБИ) поверхности в помещениях, приборов, оборудования и другого дезинфицируют способом протирания в соответствии с пунктом 3.6. настоящей инструкции.

7. Текущие уборки в помещениях проводят по режимам, указанным в Табл. 15. При появлении в стационаре устойчивых ВБИ - по режиму, указанному в Табл. 19. При дезинфекции объектов, загрязненных кровью и другими биологическими субстратами, представляющими опасность в распространении парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции, следует применять  средство «Триосепт-НУК-15» по противовирусному режиму (Табл. 18).

8. Генеральные уборки в операционных блоках, перевязочных, процедурных, манипуляционных, стерилизационных проводят по режимам, обеспечивающим гибель бактерий, вирусов и грибов (Табл. 18).

9. Генеральные уборки в палатных отделениях, врачебных кабинетах, административно-хозяйственных помещениях, отделениях и кабинетах физиотерапии и функциональной диагностики и других проводят (Табл. 18).

10. При проведении профилактической и текущей дезинфекции растворами средства «Триосепт-НУК-15» разрешается обеззараживать поверхности способом протирания в присутствии пациентов.

11. Заключительную дезинфекцию  в помещениях проводят в отсутствие пациентов способом орошения с помощью гидропульта и других распыляющих устройств (установок). Норма расхода дезинфектанта составляет 100 мл на 1 м2.

12. Предметы ухода за пациентами (подкладные клеенки, фартуки, чехлы матрасов из полимерной пленки и клеенки) дезинфицируют способом протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором «Триосепт-НУК-15» по режимам, указанным в Табл. 15-19; кислородные маски, рожки от кислородной подушки, шланги электро/вакуум отсосов, судна, мочеприемники, тазики эмалированные, наконечники для клизм, резиновые клизмы, термометры и др. – способом погружения в раствор «Триосепт-НУК-15» (Табл. 15-19) с последующим промыванием водой.

14. Посуду столовую и чайную в хирургическом стационаре обрабатывают в соответствии с пунктом 3.8 настоящей инструкции.

15. Обеззараживание загрязненных выделениями и биологическими жидкостями изделий из текстильных материалов (нательного, постельного белья, полотенец, спецодежды медицинского персонала и др.) осуществляют в прачечных путем замачивания в растворе средства «Триосепт-НУК-15» перед стиркой (Табл. 15-19). Белье замачивают в растворе средства из расчета 4 л на 1 кг сухого белья (при туберкулезе – 5 л на 1 кг сухого белья). По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают. «Триосепт-НУК-15» обладает отбеливающим эффектом. Не использовать для обеззараживания окрашенного белья.

16. После выписки пациента при наличии на матрасах и подушках чехлов из влагонепроницаемых материалов, их обеззараживают раствором «Триосепта-НУК-15» способом протирания (Табл. 15-19).

17. Допускается дезинфицировать обувь из резин и пластика погружением в раствор «Триосепта-НУК-15» (Табл. 17).

18. Обеззараживание медицинских отходов классов Б и В (комплекты однократного использования, перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье, маски, спецодежда, салфетки, изделия медицинского назначения однократного применения и др.) осуществляют в соответствии с пунктом 3.9 настоящей инструкции.

19. Пациенты с инфекцией любой локализации, независимо от срока ее возникновения, вызванной метициллин (оксациллин) резистентным золотистым стафилококком, ванкомицинрезистентным энтерококком, подлежат изоляции в отдельные палаты. После выписки пациента проводится заключительная дезинфекция по режимам, указанным в Табл. 19.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Дезинфекция в стоматологических медицинских учреждениях

1. Дезинфекцию поверхностей помещений, оборудования, инвентаря  в стоматологических медицинских учреждениях проводят в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, регулирующими деятельность этих объектов.

Влажную уборку помещений проводят не менее двух раз в день (между сменами и после окончания работы) с использованием рабочих растворов средства «Триосепт-НУК-15» по режимам дезинфекции при бактериальных инфекциях, кроме туберкулеза, способами орошения и/или протирания (Табл. 15).

2. Дезинфекцию поверхностей предметов, установленных в зоне лечения (столик для инструментов, кнопки управления, воздушный пистолет, светильник, плевательница, подголовник и подлокотники стоматологического кресла) проводят после каждого пациента способом протирания. по режимам дезинфекции при вирусных инфекциях (Табл. 18), в туберкулезных медицинских организациях – по микобактериям туберкулеза (Табл. 16).

3. Один раз в неделю в операционном блоке, хирургическом кабинете, стерилизационной (автоклавной) проводят генеральную уборку помещений по режимам, указанным в Табл. 20. В туберкулезных медицинских организациях – по микобактериям туберкулеза (Табл. 20).

4. В остальных подразделениях генеральную уборку проводят один раз в месяц, по режимам, эффективным в отношении вегетативных форм бактерий, кроме туберкулеза (Табл. 20).

5. Дезинфекция и предстерилизационная очистка  изделий медицинской техники и медицинского назначения

5.1. Изделия медицинской техники и медицинского назначения после применения подлежат дезинфекции независимо от дальнейшего их использования (изделия однократного и многократного применения).

Изделия многократного применения после использования при стоматологических манипуляциях у пациентов подлежат последовательно:

- дезинфекции;

- предстерилизационной очистке;

- стерилизации;

- последующему хранению в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами.

Изделия однократного применения после использования при стоматологических манипуляциях у пациентов подлежат дезинфекции и последующей утилизации (см. п. 3.9). Их повторное использование запрещается.

5.2. В стоматологических медицинских организациях дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации подлежат следующие виды изделий медицинского назначения и принадлежности:

- стоматологические инструменты: пинцеты, зонды, шпатели, экскаваторы, штопферы, гладилки, коронкосниматели, скеллеры, стоматологические зеркала, боры (в том числе с алмазным покрытием) для всех видов наконечников, эндодонтические инструменты, штифты, стоматологические диски, фрезы, разделительные металлические пластинки, матрицедержатели, ложки для снятия оттисков, инструменты для снятия зубных отложений, пародонтальные хирургические инструменты (кюретки, крючки разных модификаций и др.), инструменты для пломбирования каналов зуба (плагеры, спредеры), карпульные шприцы, различные виды щипцов и кусачек для ортодонтического кабинета, пылесосы;

- ультразвуковые наконечники и насадки к ним, наконечники, съемные гильзы микромотора к механическим наконечникам, канюли к аппарату для снятия зубного налета;

- хирургические инструменты: стоматологические щипцы, кюретажные ложки, элеваторы, долота, наборы инструментов для имплантологии, скальпели, корнцанги, ножницы, зажимы, гладилки хирургические, шовные иглы;

- лотки для стерильных изделий медицинского назначения, инструменты для работы со стерильным материалом, в том числе пинцеты и емкости для их хранения.

5.3. При проведении дезинфекции, предстерилизационной очистки, дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, и стерилизации растворами средства «Триосепт-НУК-15» (Таблицы 2-7) изделия медицинского назначения погружают в рабочий раствор средства с заполнением каналов и полостей. Разъемные изделия погружают в разобранном виде, инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми, сделав этими инструментами в растворе несколько рабочих движений.

5.4. Объем емкости для проведения обработки и объем раствора средства в ней должны быть достаточными для обеспечения полного погружения изделий медицинского назначения в раствор; толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее одного сантиметра.

5.5. Дезинфекцию способом протирания допускается применять для тех изделий медицинской техники и медицинского назначения, которые не соприкасаются непосредственно с пациентом или конструкционные особенности которых не позволяют применять способ погружения (наконечники, переходники от турбинного шланга к наконечникам, микромотор к механическим наконечникам, наконечник к скелеру для снятия зубных отложений, световоды светоотверждающих ламп).

Конструкционные особенности наконечников не позволяют осуществлять их полноценную дезинфекцию, предстерилизационную очистку, а, следовательно, и стерилизацию. В связи с этим с целью удаления загрязнений и снижения микробной контаминации обработку наконечников после каждого пациента допускается проводить следующим образом: канал наконечника промывают  водой, прочищая с помощью специальных приспособлений (мандрены и т.п.), и продувают воздухом; наконечник снимают и тщательно протирают его поверхность (однократно или двукратно до удаления видимых загрязнений) тканевыми салфетками, смоченными  питьевой водой, после чего обрабатывают раствором «Триосепта-НУК-15» согласно режимам, представленным в Таблицах 2-7, а затем стерилизуют (Табл. 8).

5.6. После дезинфекции изделия медицинского назначения многократного применения отмывают от остатков дезинфицирующего средства  проточной водой в течение 2 минут.

5.7. Дезинфекцию стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых материалов и полиэфирной смолы,  заготовок зубных протезов из металлов, керамики, пластмасс и других материалов,  артикуляторов, слепочных ложек проводят после применения у пациентов перед направлением в зуботехническую лабораторию и после их получения из зуботехнической лаборатории непосредственно перед применением (Таблицы 2-7). После дезинфекции оттиски, заготовки зубных протезов промывают проточной питьевой водой для удаления остатков дезинфицирующего средства.

5.8. Раствор средства «Триосепт-НУК-15» может быть использован многократно в течение срока хранения до изменения внешнего вида раствора в течение 7 суток.

5.9. Обеззараживание стоматологических отсасывающих систем проводят после окончания работы, для чего через систему прокачивают 0,015 % по НУК, 0,02 % по НУК или 0,025 % по НУК раствор «Триосепта-НУК-15» (не менее 1 л), заполненную раствором систему оставляют на 25, 15 или 10 минут, соответственно. После окончания дезинфекционной выдержки раствор из системы сливают и промывают ее проточной водой. Плевательницы заливают 0,015 % по НУК, 0,02 % по НУК или 0,025 % по НУК раствором средства и оставляют на 20, 10 или 5 минут, соответственно,  затем промывают водой.

5.10. Полировочные насадки, карборундовые камни, предметные стекла подлежат дезинфекции, очистке и стерилизации (Табл. 2 - 8).

5.11. В физиотерапевтическом отделении дезинфекции подвергают съемные десневые и точечные электроды, тубусы к аппарату КУФ (коротковолновый ультрафиолетовый облучатель), световоды для установки лазерного облучения, стеклянные электроды к аппарату дарсонвализации, которые обрабатывают как изделия медицинского назначения (Табл. 2).

5.12. Предстерилизационную очистку изделий осуществляют после дезинфекции или при совмещении с дезинфекцией в одном процессе ручным или механизированным (в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к конкретному оборудованию) способом (Таблицы 4-7).

5.13. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы на наличие остаточных количеств крови.

5.14. Контроль качества предстерилизационной очистки проводят ежедневно. Контролю подлежат: в стерилизационной ~ 1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену; при децентрализованной обработке ~ 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц. Результаты контроля регистрируют в журнале (форма № 366/у).

6. Стерилизация инструментов и изделий медицинского назначения.

6.1. Стерилизации подвергают все инструменты и изделия, контактирующие с раневой поверхностью, кровью или инъекционными препаратами, а также отдельные виды медицинских инструментов, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать ее повреждения:

- стоматологические инструменты: пинцеты, зонды, шпатели, экскаваторы, штопферы, гладилки, коронкосниматели, скеллеры, стоматологические зеркала, боры (в том числе с алмазным покрытием) для всех видов наконечников, эндодонтические инструменты, штифты, стоматологические диски, фрезы, разделительные металлические пластинки, матрицедержатели, ложки для снятия оттисков, инструменты для снятия зубных отложений, пародонтальные хирургические инструменты (кюретки, крючки разных модификаций и др.), инструменты для пломбирования каналов зуба (плагеры, спредеры), карпульные шприцы, различные виды щипцов и кусачек для ортодонтического кабинета, пылесосы;

- ультразвуковые наконечники и насадки к ним, наконечники, съемные гильзы микромотора к механическим наконечникам, канюли к аппарату для снятия зубного налета;

- хирургические инструменты: стоматологические щипцы, кюретажные ложки, элеваторы, долота, наборы инструментов для имплантологии, скальпели, корнцанги, ножницы, зажимы, гладилки хирургические, шовные иглы;

- лотки для стерильных изделий медицинского назначения, инструменты для работы со стерильным материалом, в том числе пинцеты и емкости для их хранения.

6.2. Во избежание разбавления рабочих растворов, особенно используемых многократно, погружаемые в них изделия должны быть сухими.

6.3. Стерилизацию изделий медицинского назначения  из различных материалов (металлы, резина, стекло, пластмассы) рабочими растворами средства «Триосепт-НУК-15» проводят при температуре не менее 18 оС.

6.4. Стерилизацию изделий медицинского назначения средством «Триосепт-НУК-15» проводят в стерильных пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками, при полном погружении изделий в раствор, обеспечивая тщательное заполнение им всех каналов и полостей изделий. Разъемные изделия погружают в разобранном виде, инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми. Объем емкости для проведения обработки и объем раствора средства в ней должны быть достаточными для обеспечения полного погружения изделий медицинского назначения в раствор; толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее одного сантиметра.

Режимы стерилизации изделий медицинского назначения приведены в Таблице 8.

6.5. При проведении стерилизации все манипуляции выполняют, соблюдая асептические условия, используя стерильные емкости для воды, воду и инструменты, а также стерильные перчатки для защиты кожи рук.

6.6. После окончания стерилизационной выдержки изделия извлекают из средства и для отмыва от остатков средства погружают по очереди в две стерильные емкости со стерильной водой по 5 минут в каждой; соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, должно быть не менее чем 3:1.

6.7. Отмытые стерильной водой простерилизованные изделия используют сразу по назначению или помещают на хранение в стерильную стерилизационную коробку с фильтром, выложенную стерильной простыней, на срок не более 3 суток.

6.8. Рабочие растворы средства для стерилизации можно применять многократно в течение 7 суток, если их внешний вид не изменился (изменение цвета, помутнение раствора и пр.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Дезинфекция производственных цехов на предприятиях общественного питания

1. Дезинфекция на предприятиях общественного питания (столовых, ресторанах, кафе, барах, буфетах, раздаточных пунктах) проводится в соответствии с санитарными правилами и нормативами, регулирующими их деятельность.

2. Дезинфицирующее средство «Триосепт-НУК-15» предназначено для дезинфекции после предварительной мойки моющими средствами, разрешенными для использования на предприятиях пищевой промышленности, поверхностей помещений, оборудования, инвентаря, тары в производственных цехах на предприятиях общественного питания.

3. Дезинфекцию после предварительной мойки поверхностей производственных помещений (мясного, рыбного, птицеголевого, овощного, доготовочного, заготовочного, горячего, холодного, моечного и др. цехов), технологического оборудования (производственных столов, фаршевых машин, тележек, транспортеров, овощемоек, овощечисток, льдогенераторов и др.) холодильного оборудования,  дефростеров, производственных и моечных ванн, инвентаря (разделочных досок, ножей, пил, подносов, лотков и др.) 0,015 % по НУК раствором средства при экспозиции 15 минут, 0,02 % по НУК раствором средства при экспозиции 10 минут или 0,025 % по НУК раствором средства при экспозиции 5 минут, норма расхода средства 100-200 мл/м2. Норма расхода средства составляет 150-300 мл/м2. После истечения дезинфекционной выдержки осуществляют ополаскивание водой от остатков дезинфицирующего раствора в течение 3-5 минут объектов, непосредственно контактирующих с пищевым сырьем.  Контроль на полноту смыва проводят по п.7 настоящей инструкции. С остальных объектов смывание дезинфектанта не требуется.

6. Дезинфекцию производственных помещений кондитерских цехов (помещения для зачистки масла, помещения для обработки яиц с отделением для приготовления яичной массы с холодильным оборудованием для ее хранения, помещения для приготовления и разделки теста, отделения приготовления отделочных полуфабрикатов, отделение приготовления крема с холодильным оборудованием, помещения отделки кондитерских изделий с холодильной камерой, экспедицию  кондитерских изделий с холодильной камерой, моечную внутрицеховой тары, моечную и стерилизационную кондитерских мешков, наконечников, мелкого инвентаря), технологического оборудования, находящегося в этих помещениях, крупного и мелкого инвентаря) проводят 0,015 % по НУК раствором средства «Триосепт-НУК-15» при экспозиции 15 минут, 0,02 % по НУК раствором средства при экспозиции 10 минут или 0,025 % по НУК раствором средства при экспозиции 5 минут, норма расхода средства 100-200 мл/м2. Смывание рабочих растворов средства с поверхностей, не контактирующих с пищей,  не требуется.  После истечения дезинфекционной выдержки осуществляют ополаскивание водой от остатков дезинфицирующего раствора в течение 3-5 минут объектов, непосредственно контактирующих с пищевым сырьем.  Контроль на полноту смыва проводят по п.7 настоящей инструкции. С остальных объектов смывание дезинфектанта не требуется.

7. Генеральную санитарную обработку в производственных помещениях проводят согласно внутреннему распорядку предприятия, но не реже одного раза в месяц. Дезинфекцию в производственных помещениях проводят 0,015 % по НУК раствором средства при экспозиции 15 минут, 0,02 % по НУК раствором средства при экспозиции 10 минут или 0,025 % по НУК раствором средства при экспозиции 5 минут, норма расхода средства 100-200 мл/м2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обработка товарного яйца и яйца, используемого для приготовления блюд

1. Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде не ниже 100. (Табл. 23)

Таблица 23. Приготовление рабочих растворов средства «Триосепт-НУК-15» для обработки товарного яйца.

| Концентрация рабочего раствора по препарату (%) | Количество средства и воды (мл), необходимое для приготовления: |
| --- | --- |
|  | 1 л рабочего раствора | 10 л рабочего раствора |
|  | Триосепт-НУК-15, мл | Вода, мл | Триосепт-НУК-15, мл | Вода, мл |
| 0,03 | 0,3 | 997 | 3,0 | 9997 |
| 0,05 | 0,5 | 995 | 5,0 | 9995 |

2. Порядок обработки товарного яйца

2.2. В зависимости от степени загрязнения яйца используют 0,03 – 0,05 % растворы средства. Обработку проводят при температуре не ниже 100 при экспозиции 3-5 минут.

2.3. Дезинфекция яиц проводится вручную путем погружения в емкость с рабочим раствором средства «Триосепт-НУК-15» или с использованием яйцемоечных машин в соответствии с отраслевыми инструкциями и  согласно регламенту по их применению.

3. Порядок обработки яйца, используемого для приготовления блюд.

3.1. Обработка яиц, используемых для приготовления блюд, осуществляется в отведенном месте в специальных промаркированных емкостях в следующей последовательности: яйца погружаются в 0,03 – 0,05 % растворы средства (в зависимости от степени загрязнения) на 2-5 минут. После дезинфекции яйца направляют на ополаскивание в моечные машины. При их отсутствии, ополаскивание яиц водопроводной водой производят вручную. Обработка проводится при температуре не ниже 100С. Чистое яйцо выкладывают в чистую промаркированную посуду.

4. Цветная скорлупа яиц окраску не изменяет, структура и морфология скорлупы и подскорлупной  оболочки не нарушаются. Органолептические показатели желтка и белка соответствуют норме.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями.

4.2 При всех работах со средством необходимо избегать попадания его на кожу и в глаза.

4.3. Работу с концентратом средства необходимо проводить в резиновых перчатках и защитных очках  в хорошо проветриваемом помещении. Все помещения, где работают с концентратом средства, должны быть снабжены приточно-вытяжной принудительной вентиляцией.

4.4. Обработку поверхностей растворами средства способом орошения проводить в отсутствии пациентов и с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и глаз - герметичными очками.

4.5. Емкости с раствором средства должны быть закрыты.

4.6. При проведении работ со средством следует строго соблюдать правила личной гигиены. После работы вымыть лицо и руки с мылом.

4.7. Средство следует хранить в невскрытой упаковке производителя в темном, сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, вдали от кислот, щелочей, тяжелых металлов и их солей, восстановителей и сильных окислителей при температуре от 0 до 300 С. Хранить средство следует в местах, недоступных детям, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных веществ. Средство является сильным окислителем, способно вызывать воспламенение трудногорючих веществ и материалов.

4.8. Отработанное средство может быть слито в канализацию в разбавленном виде.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1. При несоблюдении мер предосторожности могут возникнуть явления острого отравления, которые характеризуются признаками раздражения органов дыхания, кожных покровов и слизистых оболочек. Появляется першение в горле, резь и боль в глазах, слезотечение, насморк, кашель, головная боль, тошнота, жжение кожи.

5.2. При раздражении органов дыхания пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. При необходимости следует обратиться к врачу.

5.3. При попадании концентрата средства «Триосепт-НУК-15» на кожу немедленно смыть его большим количеством воды с мылом. Смазать смягчающим кремом. При необходимости следует обратиться к врачу.

5.4. При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их струей воды в течение 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия. Обязательно обратится к врачу-окулисту!

5.5. При попадании средства в желудок рвоту не вызывать! Дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «ТРИОСЕПТ-НУК-15»

Дезинфицирующее средство  «Триосепт-НУК-15» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, показатель концентрации водородных ионов (рН) 1%-ого водного раствора и массовая доля перекиси водорода и надуксусной кислоты.

Контролируемые показатели и нормы по каждому из них представлены в таблице 24.

Таблица 24. Показатели качества дезинфицирующего средства «Триосепт-НУК-15».

| №№ п/п | Наименование показателей | Нормы | Методы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид и цвет | Однородная прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета | По п. 6.1. |
| 2 | Запах | Резкий специфический | По п. 6.2. |
| 3 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства | 2,9 ± 1,0 | По п. 6.3. |
| 4 | Массовая доля пероксида водорода, % | 10,0 -20,0 | По п. 6.4. |
| 5. | Массовая доля надуксусной кислоты, % | 10,0 - 16,0 | По п. 6.5. |
| 6. | Массовая доля уксусной кислоты, % | 25,0 ± 5,0 | По п. 6.6. |

6.1.  Определение внешнего вида и цвета

Внешний вид и цвет средства определяют визуально сравнением с контрольным образцом при температуре (22±2)°C в пробирках из бесцветного стекла типа П-2-20-14/23 ХС по ГОСТ 20292-74 в проходящем или отраженном свете.

Испытание проводят в однотипных пробирках одного размера.

6.2.  Определение запаха

Запах определяют органолептически при температуре (22 ±2)°C.

6.3.  Определение концентрации водородных ионов рН

Концентрацию водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства определяют потенциометрическим методом по ГОСТ 22567.5-93.

6.4. Определение массовой доли перекиси водорода

6.4.1 Аппаратура, материалы и реактивы.

Весы лабораторные общего назначения типа ВЛР-200 или  другого типа по ГОСТ 24104 не ниже 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200г.

Секундомер любого типа с емкостью шкалы счетчика 30 минут, ценой деления секундной шкалы 0.2 сек., с погрешностью +0.1 сек.

Колба Кн-1-250-24/29 ТС, Кн-2-250-3 ТХС по ГОСТ 25336

Цилиндр 1-50 или 3-50 по ГОСТ 1770

Бюретка 1-1-2-50-0.1; 1-2-2-50-0.1 или 1-3-2-50-0.1 по ГОСТ 29251.

Стаканчик СВ-14/3 по ГОСТ 25336.

Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490, х.ч., ч.д.а., раствор концентрации с (1/5 КMnО4)=0.1 моль/дм3 (0.1н); готовят по ГОСТ 25794.2

Кислота серная по ГОСТ 4204, х.ч., ч.д.а., ч., разбавленная 1:4 (по объему).

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

6.4.2 Подготовка к проведению анализа

Навеску средства  в количестве от 0.1500 до 0.2000 г помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, содержащую 25 см3 воды, 20 см3 раствора серной кислоты, перемешивают и титруют раствором марганцовокислого калия до розовой окраски, не исчезающей в течение минуты.  Одновременно проводят контрольный опыт в тех же условиях и с тем же количеством реактивов, но без добавления пероксида водорода.

6.4.3 Обработка результатов.

Массовую долю водорода пероксида (Х), %, вычисляют по формуле:

где

V – объем раствора марганцовокислого калия концентрации с (1/5 КМnО4)=0.1 моль/дм3, израсходованный на титрование анализируемого раствора, см3;

V1 – объем раствора марганцовокислого калия концентрации с (1/5 КМnО4)=0.1 моль/дм3, израсходованный на титрование контрольного опыта, см3;

0.0017 – масса пероксида водорода, соответствующая 1 см3 раствора марганцовокислого калия концентрации точно С (1/5 КМnО4)=0.1 моль/дм3, г/см3;

К – коэффициент поправки раствора марганцовокислого калия концентрации с (1/5 КМnО4)=0.1 моль/дм3 (0.1н.);

m – масса пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,2%. Допускаемая  относительная  суммарная  погрешность  результатов  анализа   2% при  доверительной  вероятности  Р=0,95.

6.5. Определение массовой доли надуксусной кислоты

6.5.1. Оборудование, реактивы и растворы:

пипетки 2-1-5 по ГОСТ 20292-74;

бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251;

натрий углекислый х.ч или ч.д.а.  по ГОСТ83-79;

калий йодистый по ГОСТ 4232, х.ч., водный раствор с концентрацией 10%;

натрий серноватистокислый 5-водный, стандарт-титр, 0,1 н;

крахмал растворимый по ГОСТ 10163, водный раствор с концентрацией 0,5%, приготовленный по ГОСТ4517, п.2.90;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

6.5.2. Проведение анализа.

После определения содержания перекиси водорода по п. 6.4., к оттитрованной пробе в колбе прибавляют 1г углекислого натрия (или кислого углекислого натрия), встряхивают до прекращения выделения пузырьков углекислого газа, прибавляют 10 см3 раствора калия йодистого и выдерживают в темноте 10 минут. Затем содержимое колбы титруют 0,1 н раствором тиосульфата натрия до светло-желтой окраски, добавляют 2-3 см3 раствора крахмала и продолжают титровать синий раствор до обесцвечивания.

Обработка результатов.

Массовую долю НУК (Хнук) в процентах вычисляют по формуле (2(:

[2],     где

V ( объем раствора тиосульфата натрия концентрации точно 0,1 н, израсходованный на титрование, см3;

0,0038 – массовая доля надуксусной кислоты, соответствующая раствору тиосульфата натрия концентрации точно 0,1 н, г/см3;

m – масса пробы по п. 6.4., г.

За результат принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,3%, при доверительной вероятности 0,95.

6.6. Определение массовой доли уксусной кислоты

6.6.1. Оборудование, реактивы и растворы:

весы лабораторные 2 класса точности по ГОСТ 24104-80 с наибольшим пределом взвешивания 200г.

колба Кн-1(2)-250-29/32 ТХС по ГОСТ 25336-82

бюретка 1(3)-2-50-0,1 по ГОСТ 20292-74;

натрия гидроокись  по ГОСТ 4328-77, раствор концентрации c(NaOH)=1 моль/ дм3 (1н), готовят по ГОСТ 25794.1-83;

фенолфталеин (индикатор) по ГОСТ 5850-72, спиртовой раствор с массовой долей 1%, готовят по ГОСТ 4919.1-77;

спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

6.6.2. Проведение анализа.

Навеску средства «Триосепт-НУК-15» массой от 2.5 до 3,5 г, взятую с точностью до 0,0002 г, помещают в коническую колбу с притертой пробкой, содержащую 50 см3 воды, прибавляют 0,2-0,4 см3 раствора фенолфталеина и титруют раствором гидроокиси натрия до появления слабо-розовой окраски, не исчезающей в течение 5-10 с.

6.6.3. Обработка результатов.

Массовую долю уксусной кислоты (Х) в процентах вычисляют по формуле (3(:

[3],     где

V ( объем раствора гидроокиси натрия концентрации точно 1 моль/ дм3 (1н), израсходованный на титрование, см3;

0,06005 – масса уксусной кислоты, соответствующая 1 см3 раствора гидроокиси натрия концентрации точно 1 моль/ дм3, г;

m – масса анализируемой пробы средства, г;

0,789 – коэффициент пересчета надуксусной кислоты на уксусную кислоту;

ХНУК – массовая доля надуксусной кислоты, определенная  по п. 6.5, %.

За результат принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,3%, при доверительной вероятности 0,95.

7. КОНТРОЛЬ СМЫВНЫХ ВОД

7.1. Определение полноты смыва (содержание остаточных количеств средства в смывной воде) проводят визуальным колориметрическим методом с индикатором - раствором йодистого калия. 7.2. Средства измерения, реактивы, растворы.

Колбы конические по ГОСТ 25336-82.

Цилиндры по ГОСТ 1770-74.

Пипетки по ГОСТ 29228-91.

Кислота серная по ГОСТ 4204, х.ч., ч.д.а., ч., разбавленная 1:4 (по объему).

Калий йодистый по ГОСТ 4232, х.ч., водный раствор с концентрацией 10%;

Вода питьевая по ГОСТ 24902-81.

7.3. Проведение анализа.

Воду, используемую для ополаскивания (контрольная проба) и раствор после смывания (смывная вода) объемом 200,0 см3 помещают в колбы на 250 (500) см3, добавляют в каждую 20 см3 серной кислоты и 10 см3 раствора йодистого калия. Перемешивают. Сравнивают окрашивание на фоне белой бумаги. Раствор, содержащий остаточные количества средства имеет бледно-желтое окрашивание. При отсутствии остаточных количеств средства смывная вода остается такого же цвета и прозрачности, как и чистая вода (контрольная проба).

8. Концентрация готовых рабочих растворов средства «Триосепт-НУК-15» может определяться с помощью индикаторных тест-полосок «Триосепт-НУК-15».

8. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

8.1. Средство "Триосепт-НУК" должно быть упаковано в оригинальную тару предприятия-производителя с дегазирующими устройствами, средство выпускается во флаконах, бутылях или канистрах из полимерных материалов вместимостью от 1 до 50 дм3.

8.2. Хранить средство необходимо в темном, сухом месте, защищённом от попадания прямых солнечных лучей (под влиянием прямого солнечного света и тепла происходит распад перекисных составляющих средства с выделением кислорода) и вдали от кислот, щелочей, компонентов тяжелых металлов, восстанавливающих и органических веществ, сильных окислителей при температуре окружающей среды от 00С до плюс 350С отдельно от продуктов питания. При соблюдении указанных выше условий хранения средство сохраняет активность не менее 12 месяцев со дня изготовления.

8.3. Средство едкое, не горючее, но способствующее горению; при несоблюдении правил хранения и перевозки - взрывоопасно! Является окислителем, способно вызывать воспламенение трудногорючих материалов. При пожаре может идти разложение с высвобождением кислорода. Емкости в опасной зоне следует охлаждать водой. Средства тушения пожара: песок, кошма, тонкораспыленная вода, пенные или углекислотные огнетушители марки ОП-5 или ОУ-5.

8.4. При случайной утечке средства необходимо надеть универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ60М с патроном марки "В" или промышленный противогаз, герметичные очки, индивидуальную защитную одежду (комбинезон), сапоги, для кожи рук - перчатки резиновые или из пропилена. При уборке пролившегося рабочего раствора средства следует его нейтрализовать (используя соду, бикарбонат натрия), затем адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок, силикагель). Не использовать горючие материалы (например, стружку), остатки смыть большим количеством воды.

8.5. Не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные, поверхностные или подземные воды и в канализацию. Смыв в канализационную систему средства следует проводить только в разбавленном виде.

8.6. Средство транспортировать в оригинальных упаковках производителя любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

# Footnotes

По состоянию на 2012 год деятельность ЛПО регулируется СанПиН 2.1.3.2630 – 10  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

По состоянию на 2011 год деятельность ЛПО регулируется СанПиН 2.1.3.2630 – 10  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

По состоянию на 2012 год деятельность ЛПО регулируется СанПиН 2.1.3.2630 – 10  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

По состоянию на 2012 год деятельность предприятий общественного питания регулируется  СП 2.3.6.1079-01 «Санитарные требования к организациям общественного питания»