#### ЕМКОСТЬ-КОНТЕЙНЕР ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ  ЕДПО

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) совмещено с паспортом и является эксплуатационным документом на «Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки  медицинских изделий»

ЕДПО-1-01           ЕДПО-3-01         ЕДПО-5-01                    ЕДПО-10-01

Перед началом эксплуатации необходимо изучить и при работе соблюдать все правила и рекомендации, приведенные в РЭ.

Специальной подготовки обслуживающего персонала не требуется.

При покупке необходимо проверить комплектность, отсутствие механических повреждений и убедиться, что в РЭ поставлены штамп ОТК, дата упаковки.

1. Описание и работа

  - Назначение емкости-контейнера

    - Емкость-контейнер предназначен для предстерилизационной очистки, химической стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях согласно ОСТ 42-21-2.

    - Емкость-контейнер применяется в следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 С;

- влажность окружающего воздуха, при температуре плюс 25 С, не более 80%;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630 – 800 мм рт. ст.).

1.1.3	Допускается хранение емкости-контейнера при температуре воздуха от минус 50 до плюс 40С и относительной влажности до 98% при температуре плюс  25 С.

  - Основные параметры и характеристики

1.2.1	Габаритные размеры емкости-контейнера:

ЕДПО-1-01 – (223х149х91)мм             ЕДПО-3-01 – (315х206х125)мм          
       ЕДПО-5-01 – (394х260х156)мм           ЕДПО-10-01 – (496х328х195)мм.

1.2.2	Масса емкости-контейнера  не более:

ЕДПО-1-01 – (0,530,027)кг               ЕДПО-3-01 – (1,10,05)кг     
       ЕДПО-5-01 – (1,90,095)кг                 ЕДПО-10-01 – (3,70,185) кг.

1.2.3	Полный объем емкости-контейнера:

ЕДПО-1-01 – (1,60,08)литров             ЕДПО-3-01 – (50,15)литров       
       ЕДПО-5-01 – (7,50,375)литров           ЕДПО-10-01 – (150,75)литров.

1.3     Характеристики

1.3.1 Полезный объем емкости-контейнера:

ЕДПО-1-01 – 1литр                              ЕДПО-3-01 – 3 литра         
       ЕДПО-5-01 – 5 литров                         ЕДПО-10-01 – 10 литров.

1.3.2 Емкость-контейнер устойчив к воздействию химических дезинфицирующих средств и средств, используемых при предстерилизационной обработке в соответствии с ОСТ 42-21-2 температурой не более 75С.

1.3.3 При эксплуатации емкость-контейнер устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для исполнения УХЛ 4.2.

1.3.4 Емкость-контейнер при транспортировании устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150  для  группы условий хранения  5,  при хранении - для группы условий хранения  2.

1.3.5 Емкость-контейнер в транспортной упаковке устойчив к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444.

1.3.6 Емкость-контейнер изготовлен из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола по ГОСТ 28250 или из полипропилена по ТУ 2211-015-00203521-99.

1.4 Устройство емкости-контейнера и назначение деталей

1.4.1  Емкость-контейнер (см. рисунок) состоит из корпуса  4 в виде емкости прямоугольной формы с бортиками сверху для удобства  переноски и для плотного прилегания крышки 1, перфорированного поддона 3,  пластины для погружения в раствор легких изделий 2.

    - Корпус емкости-контейнера является основной деталью, выполняющей функции ванны, в которую наливается дезинфицирующий раствор.

    - Поддон позволяет без контакта рук с растворами средств вынимать обработанные изделия из растворов, при этом за счет перфорированного дна поддона обеспечивается быстрое вытекание из него растворов (ополаскивающей воды – при промывании).

    - Крышка плотно прилегает к корпусу и служит для защиты медицинского персонала от вредных испарений дезинфицирующих растворов, а также для увеличения срока службы дезинфицирующих растворов вследствие уменьшения испарений.

  - Маркировка

    - Маркировка емкости-контейнера содержит: товарный знак предприятия – изготовителя; обозначение емкости-контейнера; обозначение технических условий; знак соответствия по ГОСТ Р 50460.

    - Маркировка потребительской тары содержит:

- товарный знак предприятия – изготовителя; обозначение емкости-контейнера; обозначение технических условий; дату выпуска; знак соответствия по ГОСТ Р 50460.

  - Упаковка

    - Емкость-контейнер должен быть упакован в коробку из гофрированного картона (при штучной отгрузке).

    - Для транспортирования емкости-контейнеры должны быть упакованы в транспортную тару.

    - Маркировка транспортной тары содержит:

- товарный знак предприятия – изготовителя;

- обозначение емкости-контейнера;

- обозначение технических условий;

- дату выпуска;

- знак соответствия по ГОСТ Р 50460;

- количество;

- манипуляционные знаки: «Осторожно хрупкое», «Верх». Комплектность

  - Комплект поставки контейнера приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Обозначение изделия | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | ЕДПО-3-01 | Кол., шт. | ЕДПО-5-01 | Кол., шт. |  |
| Корпус Крышка Поддон Пластина для погружения в раствор легких изделий Руководство по эксплуатации | ГИКС. 735224. 001 ГИКС. 735224. 002 ГИКС. 735224. 003 ГИКС. 735224. 004 ГИКС. 942711. 001РЭ | 1 1 1 1 1 | ГИКС. 735224. 001-01 ГИКС. 735224. 002-01 ГИКС. 735224. 003-01 ГИКС. 735224. 004-01 ГИКС. 942711. 001РЭ | 1 1 1 1 1 |  |
| Наименование изделия | Обозначение изделия | Примечание |
|  | ЕДПО-1-01 | Кол., шт. | ЕДПО-10-01 | Кол., шт. |  |
| Корпус Крышка Поддон Пластина для погружения в раствор легких изделий Руководство по эксплуатации | ГИКС. 735224. 001-04 ГИКС. 735224. 002-04 ГИКС. 735224. 003-04 ГИКС. 735224. 004-04 ГИКС. 942711. 001РЭ | 1 1 1 1 1 | ГИКС. 735224. 001-03 ГИКС. 735224. 002-03 ГИКС.735224. 003-03 ГИКС. 735224. 004-03 ГИКС.942711.001 РЭ | 1 1 1 1 1 |  |

- Эксплуатационные ограничения

  - Указание мер безопасности

    - К пользованию емкостью-контейнером приступайте после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации.

    - Оберегайте емкость-контейнер от ударов, от контакта с открытым огнем.

    - Не применяйте растворы дезинфицирующих средств с температурой выше 75С.

- Подготовка емкости-контейнера к использованию

  - Подготовка к работе

    - После хранения емкости-контейнера в холодном помещении или перевозки его при температуре ниже 10С перед  использованием дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 30 минут.

    - После прогревания при комнатной температуре емкость-контейнер подвергнуть дезинфекции.

    - Дезинфекцию емкости-контейнера проводить в соответствии с рекомендациями ОСТ 42 –21 – 2. Таблица 2 (выписка из табл. 9 ОСТ 42-21-2).

| Метод дезинфекции | Дезинфицирующий агент | Режим дезинфекции | Применяемость | Условия проведения дезинфекции | Применяемое оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура, º С | Концентрация,% | Время выдержки, мин |  |  |  |
|  |  | номинальное значение | предельное отклонение |  | номинальное значение | предельное отклонение |  |  |  |
| Химический | Хлорамин | Не менее 18 | - | 1,0 3,0 5,0 | 30 60 240 | +5 | Полимерных материалов, резин | Полное погружение в раствор изделия или 2-х кратное протирание салфеткой из бязи с интервалом между протираниями 15 мин. | Закрытые емкости из стекла, пластмассы или покрытые эмалью (эмаль без повреждений) |
|  | Перекись водорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | 3,0 3,0 4,0 | 80 180 90 |  |  |  |  |
|  | Формалин (по формальдегиду) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | 3,0 10,0 3,0 | 30 60 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | - | 0,1 - 0,1 | 15 - 30 |  |  |  |  |
|  | Дезоксон -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | 2,5 - - | 30 - - |  |  |  |  |
|  | Гибитан |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2	Порядок работы

4.2.1 Изделия, предназначенные для предстерилизационной очистки, химической стерилизации и дезинфекции, погружают в раствор, размещая их в поддоне с учетом требований, определяемых конструктивными особенностями: изделия, имеющие замковые части погружают раскрытыми; изделия, имеющие каналы, заполняют раствором с помощью шприца и т.п. После этого изделия придавливают пластиной для погружения в раствор легких изделий, чтобы легкие изделия, изготовленные из полимерных материалов, не всплывали на поверхность раствора, и накрывают емкость-контейнер крышкой.

4.2.2 При проведении предстерилизационной очистки по окончании времени замачивания с емкости-контейнера снимают крышку, вынимают пластину для погружения в раствор легких изделий и проводят этап мойки изделий в соответствии с режимами, указанными в методических указаниях по применению используемого средства. После этого поддон с изделиями устанавливают для стекания раствора в выемки в верхней части корпуса, затем помещают на необходимое время под проточную воду и споласкивают дистиллированной водой.

4.2.3 При проведении дезинфекции по окончании времени дезинфекционной выдержки с емкости-контейнера снимают крышку, приподнимают поддон с изделиями и устанавливают его в специальные выемки в верхней части корпуса таким образом, чтобы раствор стекал в емкость. Вынимают пластину для погружения в раствор легких изделий и помещают поддон с изделиями под проточную воду на время, указанное для каждого конкретного средства в методических указаниях по применению.

4.2.4 Емкость-контейнер с раствором закрывают крышкой и оставляют до следующей партии изделий (в случае возможности многократного использования раствора). По окончании срока годности рабочего раствора или при первых признаках изменения внешнего вида его сливают, емкость-контейнер очищают с применением моющих средств.

- Хранение и транспортирование

  - Хранение емкостей-контейнеров осуществляется  в упаковке изготовителя при условиях:

- температура окружающего воздуха от плюс 40 С до минус 50 С;

- относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25 С;

- атмосферное давление от 84 до 106, 7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.);

- отсутствие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

  - Емкости-контейнеры в упаковке изготовителя могут транспортироваться железнодорожным, воздушным, водным  и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок.

  - Условия транспортирования

- температура окружающей среды от плюс 50С до минус 50 С;

- относительная влажность воздуха до 100% при  температуре плюс 25С;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.).

5.4 При транспортировании должна быть обеспечена защита упакованных изделий от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

- Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества емкости-контейнера требованиям настоящего руководства при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем РЭ.

  - Гарантийный срок  -  18 месяцев со дня изготовления.

###### 7 Свидетельство о приемке

«Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО»

ЕДПО-3-01 ГИКС.942711.001

ЕДПО-5-01 ГИКС.942711.001-01

ЕДПО-10-01 ГИКС.942711.001-03

ЕДПО-1-01 ГИКС.942711.001-04

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-001-24320270-99 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК _____________________             Дата упаковки ____________________

Изготовитель: Елатомский приборный завод

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,  г. Елатьма, ул. Янина, 25

Тел./факс (09131) 2-04-57
E-mail:  epz@elat.ryazan.su                           www.elamed.com